## Übersicht
Cross-Validation des Residual-Kalibrierfelds
Proben 3–11, verdunstungskorrigiert, automatische Qualitätsauswahl
Erwartbarer Fehler einer neuen, unabhängigen Probe
Messgröße | Ebene | Bias | MAE | RMSE | 90 % ¦Fehler¦ ≤ | 95 % ¦Fehler¦ ≤ | Maximum | Einheit
Dichte | Einzelmesspunkte | -0.032547 | 0.3597 | 0.47748 | 0.69785 | 0.75617 | 2.1716 | kg/m³
Dichte | Phasenmittel | 0.012546 | 0.36292 | 0.46297 | 0.77231 | 0.84576 | 0.94439 | kg/m³
Schallgeschwindigkeit | Einzelmesspunkte | 0.079123 | 0.86178 | 1.1379 | 1.7237 | 2.0059 | 3.7335 | m/s
Schallgeschwindigkeit | Phasenmittel | -0.11087 | 0.91017 | 1.1965 | 1.7342 | 2.0373 | 3.7246 | m/s
Vergleich wichtiger Feldkonfigurationen (Phasenmittel)
Konfiguration | Kalibrierproben | Testproben | Dichte-RMSE | Schall-RMSE | Extrapolierte Zeilen | Knoten | Einordnung
LOPO-Schätzung für Vollfeld | je 8 von 9 | je 1 ausgelassen | 0.46297 | 1.1965 |  |  | Beste Schätzung für neue Probe innerhalb ähnlicher Zusammensetzungen
Aktuelles Feld | 8,9,10 | 3,4,5,6,7,11 | 0.58591 | 1.9402 | 67.24% | 23 | Nur drei Proben; schwache Abdeckung
Aktuelles Feld → Probe 11 | 8,9,10 | 11 | 0.73858 | 2.8192 | 87.88% | 23 | Probe 11 liegt überwiegend außerhalb der Feldgrenzen
Erweitertes aktuelles Feld | 8,9,10,11 | 3,4,5,6,7 | 0.51136 | 0.99174 | 50.26% | 31 | Probe 11 verbessert besonders die Schallübertragung
Schlussfolgerungen
1 | Das vollständige Feld aus Proben 3–11 sollte für künftige Messungen verwendet werden.
2 | Als empirische 95-%-Grenze sind derzeit etwa ±0,85 kg/m³ und ±2,04 m/s für Phasenmittel anzusetzen.
3 | Das Feld 8/9/10 extrapoliert 67 % seiner externen Testzeilen; für Probe 11 sind es 88 %.
4 | Die interne IDW-Knotenunsicherheit ist nicht als Vorhersageintervall kalibriert; die empirischen LOPO-Grenzen sind belastbarer.
5 | Neue Proben außerhalb der untersuchten Zusammensetzungs- und Prozessbereiche benötigen zusätzliche Validierung.

## LOPO je Probe
Leave-one-probe-out nach Testprobe
Testprobe | Phasen | Messpunkte | Extrapolation | Dichte Bias | Dichte MAE | Dichte RMSE | Dichte Physik RMSE | Dichte Verbesserung | Schall Bias | Schall MAE | Schall RMSE | Schall Physik RMSE | Schall Verbesserung
3 | 6 | 47 | 0% | 0.12855 | 0.32021 | 0.40805 | 1.1332 | 63.99% | 1.1858 | 1.1858 | 1.2224 | 4.265 | 71.34%
4 | 9 | 82 | 73.17% | -0.18693 | 0.24521 | 0.29634 | 0.68322 | 56.63% | -0.30309 | 0.55232 | 0.74478 | 5.7494 | 87.05%
5 | 2 | 44 | 68.18% | 0.22676 | 0.22676 | 0.28582 | 1.0296 | 72.24% | 1.0308 | 1.0308 | 1.3002 | 3.4957 | 62.8%
6 | 1 | 12 | 0% | 0.45464 | 0.45464 | 0.45464 | 1.486 | 69.4% | 0.11454 | 0.11454 | 0.11454 | 3.8692 | 97.04%
7 | 2 | 6 | 0% | 0.84 | 0.84 | 0.84162 | 1.7857 | 52.87% | -1.2812 | 1.2812 | 1.3098 | 4.4245 | 70.4%
8 | 6 | 49 | 16.33% | 0.67794 | 0.67794 | 0.74286 | 1.6978 | 56.25% | -0.90879 | 0.90879 | 1.0043 | 4.5918 | 78.13%
9 | 9 | 107 | 9.346% | 0.11788 | 0.16331 | 0.24173 | 1.1556 | 79.08% | -1.3445 | 1.4229 | 1.9563 | 6.3706 | 69.29%
10 | 8 | 91 | 8.791% | -0.3111 | 0.32227 | 0.40638 | 0.87675 | 53.65% | 0.37087 | 0.74534 | 0.86196 | 4.9615 | 82.63%
11 | 8 | 99 | 0% | -0.45963 | 0.45963 | 0.52409 | 0.43445 | -20.63% | 0.61632 | 0.67164 | 0.85088 | 3.9263 | 78.33%

## Kombinationen
Vergleich der Mehrproben-Kalibrierfelder
Szenario | Kalibrierproben | Testproben | Knoten | Phasen | Messpunkte | Extrapolation | mittlere Distanz | Dichte Bias | Dichte MAE | Dichte RMSE | Dichte Physik RMSE | Dichte Verbesserung | Schall Bias | Schall MAE | Schall RMSE | Schall Physik RMSE | Schall Verbesserung
LOPO_test_3 | 4,5,6,7,8,9,10,11 | 3 | 45 | 6 | 47 | 0% | 0.093143 | 0.12855 | 0.32021 | 0.40805 | 1.1332 | 63.99% | 1.1858 | 1.1858 | 1.2224 | 4.265 | 71.34%
LOPO_test_4 | 3,5,6,7,8,9,10,11 | 4 | 42 | 9 | 82 | 73.17% | 0.42555 | -0.18693 | 0.24521 | 0.29634 | 0.68322 | 56.63% | -0.30309 | 0.55232 | 0.74478 | 5.7494 | 87.05%
LOPO_test_5 | 3,4,6,7,8,9,10,11 | 5 | 49 | 2 | 44 | 68.18% | 0.68398 | 0.22676 | 0.22676 | 0.28582 | 1.0296 | 72.24% | 1.0308 | 1.0308 | 1.3002 | 3.4957 | 62.8%
LOPO_test_6 | 3,4,5,7,8,9,10,11 | 6 | 50 | 1 | 12 | 0% | 0.0061918 | 0.45464 | 0.45464 | 0.45464 | 1.486 | 69.4% | 0.11454 | 0.11454 | 0.11454 | 3.8692 | 97.04%
LOPO_test_7 | 3,4,5,6,8,9,10,11 | 7 | 49 | 2 | 6 | 0% | 0.01743 | 0.84 | 0.84 | 0.84162 | 1.7857 | 52.87% | -1.2812 | 1.2812 | 1.3098 | 4.4245 | 70.4%
LOPO_test_8 | 3,4,5,6,7,9,10,11 | 8 | 45 | 6 | 49 | 16.33% | 0.12327 | 0.67794 | 0.67794 | 0.74286 | 1.6978 | 56.25% | -0.90879 | 0.90879 | 1.0043 | 4.5918 | 78.13%
LOPO_test_9 | 3,4,5,6,7,8,10,11 | 9 | 42 | 9 | 107 | 9.346% | 0.1475 | 0.11788 | 0.16331 | 0.24173 | 1.1556 | 79.08% | -1.3445 | 1.4229 | 1.9563 | 6.3706 | 69.29%
LOPO_test_10 | 3,4,5,6,7,8,9,11 | 10 | 43 | 8 | 91 | 8.791% | 0.078505 | -0.3111 | 0.32227 | 0.40638 | 0.87675 | 53.65% | 0.37087 | 0.74534 | 0.86196 | 4.9615 | 82.63%
LOPO_test_11 | 3,4,5,6,7,8,9,10 | 11 | 43 | 8 | 99 | 0% | 0.27389 | -0.45963 | 0.45963 | 0.52409 | 0.43445 | -20.63% | 0.61632 | 0.67164 | 0.85088 | 3.9263 | 78.33%
Current_8_9_10 | 8,9,10 | 3,4,5,6,7,11 | 23 | 28 | 290 | 67.24% | 0.48505 | -0.18723 | 0.49894 | 0.58591 | 0.92817 | 36.87% | 1.2615 | 1.4823 | 1.9402 | 4.6619 | 58.38%
Recent_8_9_10_11 | 8,9,10,11 | 3,4,5,6,7 | 31 | 20 | 191 | 50.26% | 0.2821 | 0.22231 | 0.37524 | 0.51136 | 1.0633 | 51.91% | 0.26741 | 0.78777 | 0.99174 | 4.9255 | 79.86%
Early_3_4_5_6_7 | 3,4,5,6,7 | 8,9,10,11 | 20 | 31 | 346 | 28.9% | 0.22675 | -0.048224 | 0.34004 | 0.40281 | 1.0921 | 63.12% | -0.74556 | 1.113 | 1.5598 | 5.1181 | 69.52%
Composition_rich | 3,4,8,9,10,11 | 5,6,7 | 46 | 5 | 62 | 48.39% | 0.4885 | 0.58365 | 0.58365 | 0.66287 | 1.4633 | 54.7% | -0.25485 | 1.0001 | 1.25 | 3.9639 | 68.47%
Alternating_A | 3,5,7,9,11 | 4,6,8,10 | 27 | 24 | 234 | 44.44% | 0.25341 | -0.00080368 | 0.37194 | 0.45964 | 1.1153 | 58.79% | -0.19753 | 0.63265 | 0.76082 | 5.1474 | 85.22%
Alternating_B | 4,6,8,10 | 3,5,7,9,11 | 24 | 27 | 303 | 13.2% | 0.27179 | 0.15136 | 0.33545 | 0.41961 | 1.0493 | 60.01% | -0.096315 | 1.0219 | 1.3983 | 4.9491 | 71.75%

## Paarweise Dichte
Paarweise Übertragbarkeit der Dichte
Zeilen = Testprobe, Spalten = einzelne Kalibrierprobe; Werte = Phasenmittel-RMSE
Test \ Training | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 |  | 0.48607 | 0.16227 | 0.38848 | 0.6602 | 0.38409 | 0.11283 | 0.43361 | 0.69313
4 | 0.47195 |  | 0.40748 | 0.81821 | 1.1005 | 0.89965 | 0.52965 | 0.12609 | 0.26226
5 | 0.076988 | 0.43638 |  | 0.45574 | 0.74044 | 0.292 | 0.096638 | 0.47168 | 0.62166
6 | 0.54001 | 0.8927 | 0.4255 |  | 0.27754 | 0.13832 | 0.55045 | 0.92338 | 1.0733
7 | 0.84952 | 1.1945 | 0.7248 | 0.3064 |  | 0.46605 | 0.70844 | 1.2253 | 1.375
8 | 0.70033 | 1.0664 | 0.6766 | 0.34155 | 0.29446 |  | 0.61764 | 1.0647 | 1.269
9 | 0.084696 | 0.49966 | 0.16001 | 0.35678 | 0.63004 | 0.31985 |  | 0.43478 | 0.71155
10 | 0.29516 | 0.29827 | 0.34261 | 0.69371 | 0.96367 | 0.56045 | 0.36598 |  | 0.46711
11 | 0.64908 | 0.20689 | 0.62484 | 1.0461 | 1.3309 | 1.1144 | 0.7447 | 0.22258
Einheit: kg/m³. Niedrige Werte zeigen ähnliche Residualkorrekturen; hohe Werte oder Extrapolation begrenzen die Übertragbarkeit.

## Paarweise Schall
Paarweise Übertragbarkeit der Schallgeschwindigkeit
Zeilen = Testprobe, Spalten = einzelne Kalibrierprobe; Werte = Phasenmittel-RMSE
Test \ Training | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 |  | 0.64593 | 1.0195 | 1.1227 | 1.1835 | 1.1909 | 2.4169 | 1.2154 | 0.67406
4 | 1.502 |  | 2.3487 | 2.3929 | 2.5374 | 1.9124 | 2.0038 | 1.3613 | 1.9487
5 | 1.0242 | 0.92772 |  | 0.82612 | 0.72744 | 1.3941 | 2.6067 | 0.87014 | 0.49194
6 | 1.1439 | 1.0092 | 0.088174 |  | 0.028058 | 0.25657 | 0.27646 | 1.0158 | 1.0614
7 | 1.7902 | 1.6466 | 0.8424 | 0.88491 |  | 0.77252 | 1.253 | 1.6533 | 1.554
8 | 1.6785 | 1.2928 | 0.72627 | 0.78803 | 0.9759 |  | 2.0007 | 1.312 | 0.87467
9 | 2.489 | 1.8716 | 2.6215 | 2.6818 | 2.8703 | 1.9386 |  | 1.6766 | 2.3497
10 | 1.2151 | 0.85339 | 1.8777 | 1.9035 | 1.9972 | 1.6709 | 2.1954 |  | 1.4233
11 | 0.72369 | 0.95267 | 0.65373 | 0.6468 | 0.6761 | 1.0056 | 2.9068 | 1.7025
Einheit: m/s. Niedrige Werte zeigen ähnliche Residualkorrekturen; hohe Werte oder Extrapolation begrenzen die Übertragbarkeit.

## Phasen LOPO
Phasenmittel der unabhängigen LOPO-Tests
Probe | Phase | n gewählt | n extrapoliert | Al wt-% | IPA wt-% | PG wt-% | MG wt-% | Temperatur °C | Verdunstung g | Dichte gemessen | Dichte Physik | Dichte Hybrid | Dichte Fehler | Schall gemessen | Schall Physik | Schall Hybrid | Schall Fehler
3 | F1-P3-S1 | 8 | 0 | 1.8151 | 3.4577 | 3.6302 | 0 | 22.6553 | 2.6062 | 1005.0724 | 1005.9973 | 1005.1285 | 0.056107 | 1540.7791 | 1538.1662 | 1541.5228 | 0.74371
3 | F1-P3-S2 | 12 | 0 | 2.2028 | 4.0239 | 4.4056 | 0 | 22.2295 | 5.8711 | 1007.3034 | 1008.3927 | 1007.9068 | 0.60337 | 1549.6682 | 1546.1409 | 1550.6828 | 1.0146
3 | F1-P3-S3 | 10 | 0 | 1.8163 | 3.2432 | 3.6326 | 0 | 22.2949 | 7.2658 | 1005.529 | 1006.4744 | 1004.9543 | -0.57469 | 1538.695 | 1535.6269 | 1539.9349 | 1.2399
3 | F1-P3-S4 | 5 | 0 | 1.7826 | 3.1126 | 5.5261 | 0 | 22.617 | 8.6043 | 1006.9568 | 1008.3012 | 1007.119 | 0.16215 | 1550.1662 | 1544.9076 | 1551.3731 | 1.2069
3 | F1-P3-S5 | 6 | 0 | 1.7566 | 4.5691 | 5.4453 | 0 | 22.8013 | 10.0538 | 1004.4253 | 1005.6812 | 1004.95 | 0.52465 | 1562.9535 | 1557.601 | 1564.1291 | 1.1756
3 | F1-P3-S6 | 6 | 0 | 1.6026 | 4.1184 | 4.968 | 0 | 22.6053 | 11.1162 | 1003.8523 | 1005.0288 | 1003.852 | -0.00029922 | 1556.09 | 1551.1749 | 1557.8242 | 1.7342
4 | F1-P4-S1 | 16 | 0 | 1.8165 | 3.4071 | 3.6329 | 0 | 22.7609 | 3.4104 | 1005.4807 | 1006.0592 | 1005.2758 | -0.20493 | 1540.7462 | 1537.9317 | 1540.6797 | -0.06653
4 | F1-P4-S2 | 6 | 0 | 1.7843 | 5.1879 | 3.5685 | 0 | 23.3044 | 5.4559 | 1002.244 | 1002.7813 | 1002.374 | 0.13005 | 1557.5353 | 1554.3398 | 1557.8744 | 0.33909
4 | F1-P4-S3 | 5 | 5 | 1.583 | 4.5331 | 3.1661 | 0 | 23.2309 | 6.6637 | 1001.6464 | 1002.1872 | 1001.7786 | 0.13221 | 1549.7598 | 1546.5919 | 1549.9252 | 0.16537
4 | F1-P4-S4 | 15 | 15 | 1.5431 | 4.344 | 5.7187 | 0 | 23.7142 | 7.9941 | 1003.7039 | 1004.686 | 1003.4777 | -0.22624 | 1564.3054 | 1558.3211 | 1563.9232 | -0.38224
4 | F1-P4-S5 | 7 | 7 | 2.2942 | 5.6184 | 7.1216 | 0 | 24.1336 | 11.3245 | 1007.7937 | 1008.5042 | 1007.6949 | -0.09879 | 1582.4509 | 1574.5687 | 1580.6912 | -1.7596
4 | F1-P4-S6 | 12 | 12 | 2.044 | 4.9478 | 6.3449 | 0 | 24.2925 | 12.5256 | 1006.5221 | 1007.2124 | 1005.9806 | -0.54151 | 1572.9057 | 1566.42 | 1573.0586 | 0.15286
4 | F1-P4-S7 | 8 | 8 | 1.9048 | 4.5551 | 5.9127 | 0 | 24.5106 | 13.7627 | 1005.7925 | 1006.4726 | 1005.2361 | -0.5564 | 1567.581 | 1561.5286 | 1568.0452 | 0.46419
4 | F1-P4-S8 | 5 | 5 | 1.8808 | 5.7861 | 5.8383 | 0 | 25.1513 | 15.0711 | 1003.4068 | 1004.1065 | 1003.2546 | -0.15223 | 1578.6428 | 1571.8024 | 1577.7278 | -0.91498
4 | F1-P4-S9 | 8 | 8 | 1.8781 | 5.7241 | 5.8299 | 0.2263 | 25.2735 | 16.2812 | 1004.2135 | 1004.8359 | 1004.049 | -0.16451 | 1578.1778 | 1571.4027 | 1577.4518 | -0.72596
5 | F1-P5-S1 | 14 | 0 | 1.815 | 3.4688 | 3.6299 | 0 | 25.0544 | 2.435 | 1004.2619 | 1005.2294 | 1004.3146 | 0.052775 | 1545.198 | 1542.4697 | 1545.4363 | 0.23834
5 | F1-P5-S2 | 30 | 30 | 1.8159 | 3.2779 | 3.6318 | 0.2397 | 25.5427 | 5.3453 | 1005.0587 | 1006.1469 | 1005.4594 | 0.40074 | 1545.776 | 1541.6534 | 1547.5993 | 1.8233
6 | F1-P6-S1 | 12 | 0 | 1.8286 | 3.2806 | 3.6571 | 0 | 24.5828 | 5.6755 | 1004.3154 | 1005.8014 | 1004.7701 | 0.45464 | 1544.047 | 1540.1778 | 1544.1615 | 0.11454
7 | F1-P7-S1 | 2 | 0 | 1.8232 | 3.4651 | 3.6463 | 0 | 24.3097 | 2.7399 | 1003.736 | 1005.5347 | 1004.6282 | 0.8922 | 1544.881 | 1541.2516 | 1543.8721 | -1.0089
7 | F1-P7-S2 | 4 | 0 | 1.8306 | 3.2112 | 3.6611 | 0 | 24.4603 | 6.7752 | 1004.1993 | 1005.972 | 1004.9871 | 0.78781 | 1544.4872 | 1539.3902 | 1542.9338 | -1.5534
8 | F1-P8-S1 | 17 | 0 | 1.8279 | 3.298 | 3.6559 | 0 | 23.9837 | 5.3953 | 1004.0398 | 1005.9532 | 1004.8495 | 0.8097 | 1543.1812 | 1539.2874 | 1542.951 | -0.23028
8 | F1-P8-S2 | 8 | 8 | 2.41 | 4.2319 | 4.8199 | 0 | 24.3324 | 9.1231 | 1007.3464 | 1009.0521 | 1008.1187 | 0.77231 | 1557.7354 | 1552.9821 | 1556.6402 | -1.0952
8 | F1-P8-S3 | 8 | 0 | 2.1985 | 3.7713 | 4.3969 | 0 | 24.4717 | 10.639 | 1006.0251 | 1008.0243 | 1006.9695 | 0.94439 | 1552.0959 | 1547.3544 | 1551.0034 | -1.0924
8 | F1-P8-S4 | 8 | 0 | 2.021 | 3.3869 | 4.0419 | 0 | 24.7208 | 12.1178 | 1005.3048 | 1007.1357 | 1006.1866 | 0.88182 | 1547.8521 | 1542.8996 | 1546.6369 | -1.2152
8 | F1-P8-S5 | 3 | 0 | 1.8694 | 3.0832 | 3.7388 | 0 | 24.894 | 13.111 | 1005.0377 | 1006.366 | 1005.0741 | 0.036386 | 1544.0403 | 1539.3472 | 1543.617 | -0.42333
8 | F1-P8-S6 | 5 | 0 | 1.7378 | 2.8337 | 3.4756 | 0 | 24.9617 | 13.8114 | 1004.4432 | 1005.7125 | 1005.0662 | 0.62303 | 1540.7458 | 1536.3052 | 1539.3496 | -1.3962
9 | F1-P9-S1 | 14 | 0 | 1.8268 | 3.34 | 3.6535 | 0 | 22.5005 | 4.7301 | 1005.5401 | 1006.3351 | 1005.7532 | 0.2131 | 1540.3324 | 1536.9544 | 1540.138 | -0.19433
9 | F1-P9-S2 | 14 | 0 | 1.8022 | 3.1999 | 5.0915 | 0 | 22.8648 | 6.1868 | 1006.6258 | 1007.7588 | 1006.5014 | -0.12443 | 1549.109 | 1543.764 | 1549.4619 | 0.35287
9 | F1-P9-S3 | 18 | 10 | 1.6419 | 2.8259 | 4.6385 | 0 | 23.0718 | 7.687 | 1005.7568 | 1006.8734 | 1005.7504 | -0.0063961 | 1543.9872 | 1538.6404 | 1543.9156 | -0.071612
9 | F1-P9-S4 | 14 | 0 | 1.979 | 3.2683 | 5.2931 | 0 | 23.3654 | 11.7476 | 1007.5119 | 1008.7647 | 1007.578 | 0.06611 | 1552.7141 | 1545.9823 | 1552.4757 | -0.23843
9 | F1-P9-S5 | 12 | 0 | 1.9632 | 4.0791 | 5.2509 | 0 | 23.9229 | 13.0299 | 1005.8949 | 1007.1295 | 1006.4293 | 0.53434 | 1560.8677 | 1553.677 | 1559.5822 | -1.2854
9 | F1-P9-S6 | 10 | 0 | 1.882 | 3.849 | 5.0336 | 0 | 24.1278 | 14.1274 | 1005.4918 | 1006.7125 | 1005.4338 | -0.057968 | 1558.1454 | 1550.974 | 1556.951 | -1.1944
9 | F1-P9-S7 | 11 | 0 | 1.8061 | 3.6413 | 4.8307 | 0 | 24.3263 | 15.1079 | 1005.1052 | 1006.3147 | 1005.0896 | -0.015605 | 1555.6529 | 1548.5301 | 1553.4015 | -2.2514
9 | F1-P9-S8 | 9 | 0 | 1.7363 | 3.4556 | 4.6439 | 0 | 24.4737 | 15.9807 | 1004.7637 | 1005.9567 | 1004.8033 | 0.039617 | 1553.3203 | 1546.2978 | 1549.8275 | -3.4929
9 | F1-P9-S9 | 5 | 0 | 1.6725 | 3.2902 | 4.4735 | 0 | 24.616 | 16.7568 | 1004.448 | 1005.625 | 1004.8602 | 0.4122 | 1551.273 | 1544.3308 | 1547.5484 | -3.7246
10 | F1-P10-S1 | 12 | 0 | 1.8257 | 3.379 | 3.6514 | 0 | 23.6339 | 4.1114 | 1005.3781 | 1005.9089 | 1005.4228 | 0.044699 | 1542.0793 | 1539.3505 | 1542.1945 | 0.11527
10 | F1-P10-S2 | 8 | 0 | 1.7734 | 3.2146 | 3.5468 | 0 | 23.8392 | 5.1622 | 1005.1166 | 1005.6963 | 1004.51 | -0.60665 | 1540.7884 | 1537.8555 | 1541.8246 | 1.0362
10 | F1-P10-S3 | 10 | 0 | 1.7231 | 3.0761 | 3.4461 | 0 | 24.0124 | 5.9179 | 1004.8725 | 1005.4699 | 1004.2128 | -0.65973 | 1539.5634 | 1536.5625 | 1540.9453 | 1.3819
10 | F1-P10-S4 | 8 | 0 | 1.6759 | 2.9384 | 3.3518 | 0 | 24.1723 | 6.7978 | 1004.6418 | 1005.2752 | 1004.0084 | -0.63338 | 1538.4161 | 1535.2949 | 1539.706 | 1.2899
10 | F1-P10-S5 | 18 | 8 | 1.6501 | 2.8296 | 4.9368 | 0 | 24.4902 | 7.8581 | 1005.7893 | 1006.7462 | 1005.5608 | -0.22851 | 1547.9131 | 1542.3759 | 1548.5547 | 0.6416
10 | F1-P10-S6 | 5 | 0 | 1.9844 | 3.2392 | 5.5828 | 0 | 24.3801 | 12.3562 | 1007.7364 | 1008.787 | 1007.5315 | -0.20488 | 1555.1124 | 1548.5624 | 1554.8589 | -0.25352
10 | F1-P10-S7 | 25 | 0 | 1.9357 | 3.0236 | 5.4458 | 0 | 23.362 | 14.7183 | 1007.9017 | 1009.0528 | 1007.7858 | -0.11588 | 1551.2294 | 1544.6229 | 1550.7361 | -0.49328
10 | F1-P10-S8 | 5 | 0 | 1.8846 | 2.8576 | 5.3019 | 0 | 23.0716 | 16.2539 | 1007.7718 | 1008.9672 | 1007.6873 | -0.084475 | 1548.7258 | 1542.0229 | 1547.9747 | -0.7511
11 | F1-P11-S1 | 12 | 0 | 1.8257 | 3.3765 | 3.6514 | 0 | 22.5317 | 4.1516 | 1005.8318 | 1006.2563 | 1005.6769 | -0.15495 | 1539.8522 | 1537.3222 | 1540.25 | 0.39787
11 | F1-P11-S2 | 8 | 0 | 1.8002 | 4.7769 | 3.6003 | 0 | 22.6285 | 5.597 | 1003.3626 | 1003.7695 | 1003.2281 | -0.13448 | 1553.1011 | 1549.732 | 1553.0059 | -0.095225
11 | F1-P11-S3 | 5 | 0 | 1.7493 | 4.5667 | 3.4987 | 0 | 22.5154 | 6.7861 | 1003.3116 | 1003.7188 | 1003.1739 | -0.1377 | 1550.6556 | 1547.1627 | 1550.5295 | -0.12607
11 | F1-P11-S4 | 21 | 0 | 2.2701 | 5.3352 | 4.5403 | 0 | 22.4066 | 10.7766 | 1006.4254 | 1006.8401 | 1005.9047 | -0.52066 | 1562.7168 | 1558.6818 | 1564.2744 | 1.5576
11 | F1-P11-S5 | 16 | 0 | 2.2109 | 5.1097 | 4.4217 | 0 | 23.1379 | 12.2064 | 1006.0222 | 1006.4492 | 1005.3026 | -0.71958 | 1561.4685 | 1557.2645 | 1562.2468 | 0.77829
11 | F1-P11-S6 | 16 | 0 | 2.1549 | 4.9006 | 4.3098 | 0 | 23.7184 | 13.5648 | 1005.6683 | 1006.1189 | 1004.9771 | -0.69125 | 1560.1025 | 1555.7323 | 1560.6466 | 0.54415
11 | F1-P11-S7 | 13 | 0 | 2.1014 | 4.7121 | 4.2028 | 0 | 24.1094 | 14.7317 | 1005.3801 | 1005.8461 | 1004.7057 | -0.67433 | 1558.6652 | 1554.178 | 1559.0899 | 0.42465
11 | F1-P11-S8 | 8 | 0 | 2.0489 | 4.5403 | 4.0977 | 0 | 24.3124 | 15.698 | 1005.1486 | 1005.6218 | 1004.5045 | -0.64409 | 1557.0231 | 1552.5301 | 1558.4724 | 1.4493

## Messpunkte LOPO
Ausgewählte Messpunkte der unabhängigen LOPO-Tests
Probe | Phase | Zeit UTC | Auswahl | Al wt-% | IPA wt-% | PG wt-% | MG wt-% | Temperatur °C | Verdunstung g | Dichte gemessen | Dichte Physik | Dichte Hybrid | Dichte Fehler | Schall gemessen | Schall Physik | Schall Hybrid | Schall Fehler | Distanz | Extrapolation
3 | 1 | 46255.4079 | automatic low-noise fallback | 1.8143 | 3.4845 | 3.6286 | 0 | 22.821 | 2.1785 | 1004.976 | 1005.895 | 1004.9657 | -0.010265 | 1541.354 | 1538.7001 | 1542.2263 | 0.8723 | 0.0053592 | FALSE
3 | 1 | 46255.412 | automatic low-noise fallback | 1.8147 | 3.4702 | 3.6295 | 0 | 22.7111 | 2.4066 | 1005.036 | 1005.9562 | 1004.9894 | -0.046608 | 1540.989 | 1538.3762 | 1541.2403 | 0.25132 | 0.00055235 | FALSE
3 | 1 | 46255.4134 | automatic low-noise fallback | 1.8149 | 3.4654 | 3.6297 | 0 | 22.6868 | 2.4826 | 1005.051 | 1005.9728 | 1005.0085 | -0.042497 | 1540.904 | 1538.2908 | 1541.4156 | 0.51156 | 0.0011504 | FALSE
3 | 1 | 46255.4148 | automatic low-noise fallback | 1.815 | 3.4607 | 3.63 | 0 | 22.674 | 2.5587 | 1005.063 | 1005.9858 | 1005.0387 | -0.024278 | 1540.843 | 1538.2266 | 1541.6661 | 0.8231 | 0.0027551 | FALSE
3 | 1 | 46255.4162 | automatic low-noise fallback | 1.8151 | 3.4559 | 3.6303 | 0 | 22.6584 | 2.6347 | 1005.076 | 1005.9996 | 1005.0873 | 0.011284 | 1540.762 | 1538.1573 | 1541.665 | 0.90298 | 0.0043715 | FALSE
3 | 1 | 46255.419 | automatic low-noise fallback | 1.8154 | 3.4464 | 3.6308 | 0 | 22.5771 | 2.7868 | 1005.115 | 1006.043 | 1005.2415 | 0.12654 | 1540.515 | 1537.9252 | 1541.429 | 0.91398 | 0.00761 | FALSE
3 | 1 | 46255.4204 | automatic low-noise fallback | 1.8156 | 3.4416 | 3.6311 | 0 | 22.5596 | 2.8628 | 1005.127 | 1006.0574 | 1005.3164 | 0.18945 | 1540.454 | 1537.8522 | 1541.323 | 0.86898 | 0.0092303 | FALSE
3 | 1 | 46255.4217 | automatic low-noise fallback | 1.8157 | 3.4368 | 3.6314 | 0 | 22.5539 | 2.9389 | 1005.135 | 1006.0682 | 1005.3802 | 0.24524 | 1540.412 | 1537.801 | 1541.2175 | 0.80547 | 0.010101 | FALSE
3 | 2 | 46255.4665 | quality flags | 2.2018 | 4.0533 | 4.4035 | 0 | 22.1801 | 5.3895 | 1007.258 | 1008.3537 | 1007.8696 | 0.61159 | 1549.919 | 1546.3174 | 1550.8497 | 0.93067 | 0.095353 | FALSE
3 | 2 | 46255.4679 | quality flags | 2.2019 | 4.0487 | 4.4039 | 0 | 22.2017 | 5.4655 | 1007.264 | 1008.3552 | 1007.8709 | 0.60689 | 1549.901 | 1546.3122 | 1550.8457 | 0.94469 | 0.093798 | FALSE
3 | 2 | 46255.4693 | quality flags | 2.2021 | 4.0441 | 4.4042 | 0 | 22.2168 | 5.5416 | 1007.271 | 1008.359 | 1007.8744 | 0.60338 | 1549.864 | 1546.2961 | 1550.831 | 0.96696 | 0.092243 | FALSE
3 | 2 | 46255.4721 | quality flags | 2.2024 | 4.0348 | 4.4048 | 0 | 22.2085 | 5.6936 | 1007.292 | 1008.3792 | 1007.8941 | 0.60206 | 1549.726 | 1546.2015 | 1550.7392 | 1.0132 | 0.089135 | FALSE
3 | 2 | 46255.4734 | quality flags | 2.2026 | 4.0301 | 4.4052 | 0 | 22.2203 | 5.7697 | 1007.297 | 1008.384 | 1007.8986 | 0.60162 | 1549.705 | 1546.1801 | 1550.7193 | 1.0143 | 0.087582 | FALSE
3 | 2 | 46255.4748 | quality flags | 2.2028 | 4.0255 | 4.4055 | 0 | 22.2307 | 5.8457 | 1007.303 | 1008.3894 | 1007.9037 | 0.60066 | 1549.664 | 1546.1563 | 1550.6971 | 1.0331 | 0.08603 | FALSE
3 | 2 | 46255.4762 | quality flags | 2.2029 | 4.0209 | 4.4058 | 0 | 22.2255 | 5.9217 | 1007.313 | 1008.3998 | 1007.9138 | 0.60083 | 1549.603 | 1546.1073 | 1550.6497 | 1.0467 | 0.084478 | FALSE
3 | 2 | 46255.4776 | quality flags | 2.2031 | 4.0162 | 4.4062 | 0 | 22.2306 | 5.9978 | 1007.319 | 1008.4069 | 1007.9206 | 0.60158 | 1549.575 | 1546.0749 | 1550.6191 | 1.0441 | 0.082928 | FALSE
3 | 2 | 46255.479 | quality flags | 2.2032 | 4.0116 | 4.4065 | 0 | 22.2463 | 6.0738 | 1007.322 | 1008.4105 | 1007.9238 | 0.6018 | 1549.566 | 1546.06 | 1550.6059 | 1.0399 | 0.081378 | FALSE
3 | 2 | 46255.4804 | quality flags | 2.2034 | 4.0069 | 4.4068 | 0 | 22.2648 | 6.1498 | 1007.324 | 1008.4131 | 1007.9261 | 0.60209 | 1549.557 | 1546.0495 | 1550.5973 | 1.0403 | 0.07983 | FALSE
3 | 2 | 46255.4818 | quality flags | 2.2036 | 4.0023 | 4.4072 | 0 | 22.271 | 6.2259 | 1007.33 | 1008.4198 | 1007.9324 | 0.60243 | 1549.52 | 1546.0191 | 1550.5688 | 1.0488 | 0.078283 | FALSE
3 | 2 | 46255.4846 | quality flags | 2.2039 | 3.993 | 4.4078 | 0 | 22.258 | 6.378 | 1007.348 | 1008.4417 | 1007.9535 | 0.60552 | 1549.418 | 1545.9166 | 1550.4704 | 1.0524 | 0.075192 | FALSE
3 | 3 | 46255.4945 | quality flags | 1.8158 | 3.2606 | 3.6316 | 0 | 22.2424 | 6.9236 | 1005.52 | 1006.4576 | 1005.0377 | -0.4823 | 1538.682 | 1535.6748 | 1539.7981 | 1.1161 | 0.017437 | FALSE
3 | 3 | 46255.4959 | quality flags | 1.8159 | 3.2567 | 3.6318 | 0 | 22.2533 | 6.9997 | 1005.525 | 1006.4616 | 1005.017 | -0.50797 | 1538.673 | 1535.6626 | 1539.8205 | 1.1475 | 0.017858 | FALSE
3 | 3 | 46255.4973 | quality flags | 1.816 | 3.2529 | 3.6321 | 0 | 22.2641 | 7.0757 | 1005.527 | 1006.4656 | 1004.9969 | -0.53005 | 1538.676 | 1535.6505 | 1539.8463 | 1.1703 | 0.018364 | FALSE
3 | 3 | 46255.4987 | quality flags | 1.8161 | 3.249 | 3.6323 | 0 | 22.2835 | 7.1517 | 1005.527 | 1006.4669 | 1004.9749 | -0.55207 | 1538.705 | 1535.6545 | 1539.8914 | 1.1864 | 0.018948 | FALSE
3 | 3 | 46255.5001 | quality flags | 1.8163 | 3.2451 | 3.6325 | 0 | 22.3017 | 7.2278 | 1005.526 | 1006.4686 | 1004.9542 | -0.5718 | 1538.719 | 1535.6563 | 1539.9367 | 1.2177 | 0.019604 | FALSE
3 | 3 | 46255.5015 | quality flags | 1.8164 | 3.2412 | 3.6327 | 0 | 22.3018 | 7.3038 | 1005.531 | 1006.4759 | 1004.9402 | -0.59078 | 1538.693 | 1535.6237 | 1539.9496 | 1.2566 | 0.020323 | FALSE
3 | 3 | 46255.5029 | quality flags | 1.8165 | 3.2374 | 3.633 | 0 | 22.3062 | 7.3799 | 1005.533 | 1006.482 | 1004.9263 | -0.60671 | 1538.694 | 1535.5992 | 1539.9714 | 1.2774 | 0.019814 | FALSE
3 | 3 | 46255.5043 | quality flags | 1.8166 | 3.2335 | 3.6332 | 0 | 22.3222 | 7.4559 | 1005.532 | 1006.4844 | 1004.9103 | -0.6217 | 1538.709 | 1535.5967 | 1540.0152 | 1.3062 | 0.019135 | FALSE
3 | 3 | 46255.5056 | quality flags | 1.8167 | 3.2296 | 3.6334 | 0 | 22.337 | 7.5319 | 1005.532 | 1006.4871 | 1004.8964 | -0.6356 | 1538.713 | 1535.592 | 1540.0556 | 1.3426 | 0.018525 | FALSE
3 | 3 | 46255.507 | quality flags | 1.8168 | 3.2257 | 3.6336 | 0 | 22.3364 | 7.608 | 1005.537 | 1006.4947 | 1004.8891 | -0.64793 | 1538.686 | 1535.5582 | 1540.0647 | 1.3787 | 0.017991 | FALSE
3 | 4 | 46255.5208 | automatic low-noise fallback | 1.7823 | 3.1248 | 5.5251 | 0 | 22.6543 | 8.3609 | 1006.927 | 1008.2655 | 1007.0836 | 0.15662 | 1550.293 | 1545.0678 | 1551.5243 | 1.2313 | 0.11485 | FALSE
3 | 4 | 46255.5222 | automatic low-noise fallback | 1.7824 | 3.121 | 5.5254 | 0 | 22.6492 | 8.437 | 1006.933 | 1008.2744 | 1007.0924 | 0.15942 | 1550.268 | 1545.0276 | 1551.4869 | 1.2189 | 0.11519 | FALSE
3 | 4 | 46255.5263 | automatic low-noise fallback | 1.7827 | 3.1096 | 5.5264 | 0 | 22.5939 | 8.6651 | 1006.969 | 1008.3149 | 1007.1325 | 0.16347 | 1550.093 | 1544.8472 | 1551.315 | 1.222 | 0.11632 | FALSE
3 | 4 | 46255.5277 | automatic low-noise fallback | 1.7828 | 3.1058 | 5.5267 | 0 | 22.5917 | 8.7411 | 1006.976 | 1008.3228 | 1007.1403 | 0.16427 | 1550.07 | 1544.8112 | 1551.2818 | 1.2118 | 0.11672 | FALSE
3 | 4 | 46255.5291 | automatic low-noise fallback | 1.7829 | 3.1019 | 5.5271 | 0 | 22.5957 | 8.8172 | 1006.979 | 1008.3287 | 1007.146 | 0.16699 | 1550.107 | 1544.7844 | 1551.2577 | 1.1507 | 0.11713 | FALSE
3 | 5 | 46255.5466 | automatic low-noise fallback | 1.7562 | 4.5825 | 5.4441 | 0 | 22.8687 | 9.775 | 1004.364 | 1005.6331 | 1004.9026 | 0.53861 | 1563.191 | 1557.7928 | 1564.3162 | 1.1252 | 0.20863 | FALSE
3 | 5 | 46255.5494 | automatic low-noise fallback | 1.7564 | 4.5752 | 5.4447 | 0 | 22.8197 | 9.9271 | 1004.406 | 1005.6636 | 1004.9328 | 0.52675 | 1563.035 | 1557.6731 | 1564.199 | 1.164 | 0.20824 | FALSE
3 | 5 | 46255.5508 | automatic low-noise fallback | 1.7565 | 4.5715 | 5.4451 | 0 | 22.813 | 10.0031 | 1004.417 | 1005.6727 | 1004.9416 | 0.52459 | 1562.992 | 1557.6352 | 1564.1624 | 1.1704 | 0.20806 | FALSE
3 | 5 | 46255.5522 | automatic low-noise fallback | 1.7566 | 4.5679 | 5.4454 | 0 | 22.8079 | 10.0792 | 1004.429 | 1005.6811 | 1004.9498 | 0.52085 | 1562.948 | 1557.5994 | 1564.1278 | 1.1798 | 0.20789 | FALSE
3 | 5 | 46255.5549 | automatic low-noise fallback | 1.7568 | 4.5605 | 5.446 | 0 | 22.7528 | 10.2312 | 1004.464 | 1005.7138 | 1004.9821 | 0.51808 | 1562.792 | 1557.4719 | 1564.003 | 1.211 | 0.20756 | FALSE
3 | 5 | 46255.5563 | automatic low-noise fallback | 1.7569 | 4.5569 | 5.4464 | 0 | 22.7458 | 10.3073 | 1004.472 | 1005.7229 | 1004.991 | 0.51901 | 1562.763 | 1557.4336 | 1563.966 | 1.203 | 0.2074 | FALSE
3 | 6 | 46255.5676 | quality flags | 1.6024 | 4.1268 | 4.9673 | 0 | 22.598 | 10.9261 | 1003.842 | 1005.016 | 1003.8393 | -0.0026957 | 1556.129 | 1551.2364 | 1557.88 | 1.751 | 0.21481 | FALSE
3 | 6 | 46255.569 | quality flags | 1.6025 | 4.1234 | 4.9676 | 0 | 22.6064 | 11.0021 | 1003.844 | 1005.0193 | 1003.8425 | -0.001478 | 1556.129 | 1551.2198 | 1557.8656 | 1.7366 | 0.21517 | FALSE
3 | 6 | 46255.5704 | quality flags | 1.6025 | 4.12 | 4.9679 | 0 | 22.609 | 11.0781 | 1003.85 | 1005.0245 | 1003.8477 | -0.0022532 | 1556.102 | 1551.1946 | 1557.8427 | 1.7407 | 0.21554 | FALSE
3 | 6 | 46255.5718 | quality flags | 1.6026 | 4.1167 | 4.9681 | 0 | 22.603 | 11.1542 | 1003.856 | 1005.0327 | 1003.8559 | -0.00013461 | 1556.071 | 1551.1571 | 1557.8075 | 1.7365 | 0.21591 | FALSE
3 | 6 | 46255.5732 | quality flags | 1.6027 | 4.1133 | 4.9684 | 0 | 22.6034 | 11.2302 | 1003.86 | 1005.0387 | 1003.8618 | 0.0018135 | 1556.054 | 1551.1289 | 1557.7816 | 1.7276 | 0.21629 | FALSE
3 | 6 | 46255.5746 | quality flags | 1.6028 | 4.1099 | 4.9687 | 0 | 22.6121 | 11.3062 | 1003.862 | 1005.0418 | 1003.865 | 0.0029527 | 1556.055 | 1551.1126 | 1557.7676 | 1.7126 | 0.21668 | FALSE
4 | 1 | 46261.3512 | quality flags | 1.8154 | 3.4429 | 3.6309 | 0 | 22.7108 | 2.8402 | 1005.44 | 1006.0071 | 1005.0835 | -0.35649 | 1541.023 | 1538.1427 | 1540.9058 | -0.11718 | 0.0059302 | FALSE
4 | 1 | 46261.3526 | quality flags | 1.8156 | 3.4381 | 3.6311 | 0 | 22.7204 | 2.9162 | 1005.448 | 1006.0132 | 1005.0918 | -0.35616 | 1540.978 | 1538.1199 | 1540.9459 | -0.032113 | 0.0078427 | FALSE
4 | 1 | 46261.354 | quality flags | 1.8157 | 3.4333 | 3.6314 | 0 | 22.7272 | 2.9922 | 1005.456 | 1006.02 | 1005.1024 | -0.35355 | 1540.919 | 1538.0921 | 1540.971 | 0.052041 | 0.0097556 | FALSE
4 | 1 | 46261.3554 | quality flags | 1.8158 | 3.4286 | 3.6317 | 0 | 22.7333 | 3.0683 | 1005.463 | 1006.0271 | 1005.1151 | -0.34792 | 1540.872 | 1538.0629 | 1540.9846 | 0.11258 | 0.011669 | FALSE
4 | 1 | 46261.3567 | quality flags | 1.816 | 3.4238 | 3.632 | 0 | 22.7357 | 3.1443 | 1005.47 | 1006.0354 | 1005.1311 | -0.33891 | 1540.819 | 1538.0268 | 1540.9823 | 0.16328 | 0.013583 | FALSE
4 | 1 | 46261.3581 | quality flags | 1.8161 | 3.419 | 3.6322 | 0 | 22.7398 | 3.2203 | 1005.476 | 1006.0432 | 1005.1493 | -0.32674 | 1540.781 | 1537.9938 | 1540.9758 | 0.19481 | 0.015497 | FALSE
4 | 1 | 46261.3595 | quality flags | 1.8163 | 3.4142 | 3.6325 | 0 | 22.7451 | 3.2964 | 1005.481 | 1006.0505 | 1005.2121 | -0.26891 | 1540.745 | 1537.9633 | 1540.5795 | -0.16549 | 0.017411 | FALSE
4 | 1 | 46261.3609 | quality flags | 1.8164 | 3.4095 | 3.6328 | 0 | 22.7523 | 3.3724 | 1005.485 | 1006.0573 | 1005.2467 | -0.23825 | 1540.721 | 1537.9361 | 1540.5537 | -0.16734 | 0.018683 | FALSE
4 | 1 | 46261.3623 | quality flags | 1.8165 | 3.4047 | 3.6331 | 0 | 22.7602 | 3.4484 | 1005.488 | 1006.0639 | 1005.2845 | -0.20346 | 1540.694 | 1537.9102 | 1540.5294 | -0.16456 | 0.017335 | FALSE
4 | 1 | 46261.3637 | quality flags | 1.8167 | 3.3999 | 3.6334 | 0 | 22.7708 | 3.5245 | 1005.49 | 1006.0696 | 1005.3233 | -0.16665 | 1540.682 | 1537.8893 | 1540.5105 | -0.17148 | 0.016102 | FALSE
4 | 1 | 46261.3651 | quality flags | 1.8168 | 3.3951 | 3.6336 | 0 | 22.779 | 3.6005 | 1005.492 | 1006.0761 | 1005.3649 | -0.1271 | 1540.664 | 1537.864 | 1540.5109 | -0.15306 | 0.015012 | FALSE
4 | 1 | 46261.3665 | quality flags | 1.817 | 3.3903 | 3.6339 | 0 | 22.7853 | 3.6765 | 1005.495 | 1006.0832 | 1005.3986 | -0.096393 | 1540.643 | 1537.8352 | 1540.4899 | -0.15313 | 0.014099 | FALSE
4 | 1 | 46261.3679 | quality flags | 1.8171 | 3.3856 | 3.6342 | 0 | 22.7924 | 3.7526 | 1005.498 | 1006.09 | 1005.4275 | -0.070545 | 1540.622 | 1537.808 | 1540.4709 | -0.15109 | 0.013399 | FALSE
4 | 1 | 46261.3692 | quality flags | 1.8172 | 3.3808 | 3.6345 | 0 | 22.799 | 3.8286 | 1005.501 | 1006.097 | 1005.4508 | -0.050172 | 1540.604 | 1537.7796 | 1540.4516 | -0.15237 | 0.012948 | FALSE
4 | 1 | 46261.3706 | quality flags | 1.8174 | 3.376 | 3.6347 | 0 | 22.8065 | 3.9047 | 1005.503 | 1006.1037 | 1005.4677 | -0.035257 | 1540.591 | 1537.7529 | 1540.4353 | -0.15571 | 0.012738 | FALSE
4 | 1 | 46261.372 | quality flags | 1.8175 | 3.3712 | 3.635 | 0 | 22.8161 | 3.9807 | 1005.505 | 1006.1098 | 1005.5626 | 0.057635 | 1540.582 | 1537.7303 | 1540.5783 | -0.0036623 | 0.012702 | FALSE
4 | 2 | 46261.3955 | quality flags | 1.7839 | 5.1993 | 3.5679 | 0 | 23.2947 | 5.2658 | 1002.231 | 1002.7642 | 1002.3569 | 0.1259 | 1557.633 | 1554.4219 | 1557.958 | 0.32503 | 0.17013 | FALSE
4 | 2 | 46261.3969 | quality flags | 1.7841 | 5.1947 | 3.5681 | 0 | 23.2984 | 5.3419 | 1002.237 | 1002.7711 | 1002.3638 | 0.12682 | 1557.591 | 1554.3887 | 1557.9243 | 0.33327 | 0.16831 | FALSE
4 | 2 | 46261.3983 | quality flags | 1.7842 | 5.1902 | 3.5684 | 0 | 23.3025 | 5.4179 | 1002.241 | 1002.7779 | 1002.3706 | 0.12961 | 1557.556 | 1554.3562 | 1557.8912 | 0.33517 | 0.16648 | FALSE
4 | 2 | 46261.3997 | quality flags | 1.7843 | 5.1856 | 3.5687 | 0 | 23.3069 | 5.4939 | 1002.246 | 1002.7845 | 1002.3773 | 0.13128 | 1557.517 | 1554.3243 | 1557.8586 | 0.34162 | 0.16466 | FALSE
4 | 2 | 46261.4011 | quality flags | 1.7845 | 5.1811 | 3.5689 | 0 | 23.3113 | 5.57 | 1002.251 | 1002.7912 | 1002.384 | 0.13299 | 1557.481 | 1554.2922 | 1557.8259 | 0.3449 | 0.16283 | FALSE
4 | 2 | 46261.4024 | quality flags | 1.7846 | 5.1765 | 3.5692 | 0 | 23.3127 | 5.646 | 1002.258 | 1002.7989 | 1002.3917 | 0.13368 | 1557.434 | 1554.2554 | 1557.7885 | 0.35455 | 0.161 | FALSE
4 | 3 | 46261.4166 | automatic low-noise fallback | 1.5827 | 4.5461 | 3.1654 | 0 | 23.2098 | 6.4204 | 1001.632 | 1002.1703 | 1001.7617 | 0.12973 | 1549.794 | 1546.6667 | 1550.0017 | 0.2077 | 0.25493 | TRUE
4 | 3 | 46261.418 | automatic low-noise fallback | 1.5828 | 4.5421 | 3.1656 | 0 | 23.2188 | 6.4965 | 1001.637 | 1002.1748 | 1001.7663 | 0.12925 | 1549.789 | 1546.6476 | 1549.9821 | 0.19308 | 0.25483 | TRUE
4 | 3 | 46261.4221 | automatic low-noise fallback | 1.5831 | 4.5298 | 3.1662 | 0 | 23.2372 | 6.7246 | 1001.65 | 1002.1911 | 1001.7825 | 0.13251 | 1549.753 | 1546.575 | 1549.9079 | 0.15487 | 0.25458 | TRUE
4 | 3 | 46261.4235 | automatic low-noise fallback | 1.5832 | 4.5257 | 3.1664 | 0 | 23.2411 | 6.8006 | 1001.656 | 1002.1972 | 1001.7886 | 0.13262 | 1549.736 | 1546.5469 | 1549.8792 | 0.14317 | 0.25452 | TRUE
4 | 3 | 46261.4249 | automatic low-noise fallback | 1.5833 | 4.5216 | 3.1666 | 0 | 23.2476 | 6.8766 | 1001.657 | 1002.2026 | 1001.7939 | 0.13694 | 1549.727 | 1546.5233 | 1549.855 | 0.12802 | 0.25447 | TRUE
4 | 4 | 46261.4356 | quality flags | 1.5424 | 4.372 | 5.7161 | 0 | 23.7093 | 7.4619 | 1003.67 | 1004.6371 | 1003.4284 | -0.24162 | 1564.53 | 1558.5393 | 1564.1392 | -0.39084 | 0.30205 | TRUE
4 | 4 | 46261.437 | quality flags | 1.5425 | 4.368 | 5.7165 | 0 | 23.7065 | 7.5379 | 1003.678 | 1004.6453 | 1003.4367 | -0.24133 | 1564.483 | 1558.5041 | 1564.1042 | -0.3788 | 0.30242 | TRUE
4 | 4 | 46261.4384 | quality flags | 1.5426 | 4.364 | 5.7169 | 0 | 23.7044 | 7.614 | 1003.685 | 1004.6533 | 1003.4447 | -0.24032 | 1564.439 | 1558.4698 | 1564.0701 | -0.36886 | 0.30281 | TRUE
4 | 4 | 46261.4398 | quality flags | 1.5427 | 4.36 | 5.7173 | 0 | 23.7045 | 7.69 | 1003.691 | 1004.6605 | 1003.4519 | -0.23907 | 1564.407 | 1558.4379 | 1564.0386 | -0.36842 | 0.3032 | TRUE
4 | 4 | 46261.4412 | quality flags | 1.5428 | 4.356 | 5.7176 | 0 | 23.7057 | 7.766 | 1003.695 | 1004.6673 | 1003.4588 | -0.23619 | 1564.373 | 1558.4073 | 1564.0083 | -0.36473 | 0.3036 | TRUE
4 | 4 | 46261.4426 | quality flags | 1.5429 | 4.352 | 5.718 | 0 | 23.7083 | 7.8421 | 1003.699 | 1004.6736 | 1003.4652 | -0.23383 | 1564.345 | 1558.3783 | 1563.9796 | -0.36536 | 0.30401 | TRUE
4 | 4 | 46261.4439 | quality flags | 1.543 | 4.348 | 5.7184 | 0 | 23.7104 | 7.9181 | 1003.702 | 1004.6801 | 1003.4717 | -0.23027 | 1564.315 | 1558.3487 | 1563.9504 | -0.36463 | 0.30442 | TRUE
4 | 4 | 46261.4453 | quality flags | 1.5431 | 4.344 | 5.7187 | 0 | 23.7117 | 7.9941 | 1003.707 | 1004.6869 | 1003.4786 | -0.22844 | 1564.286 | 1558.3183 | 1563.9202 | -0.36576 | 0.30485 | TRUE
4 | 4 | 46261.4467 | quality flags | 1.5432 | 4.34 | 5.7191 | 0 | 23.713 | 8.0702 | 1003.711 | 1004.6937 | 1003.4854 | -0.2256 | 1564.261 | 1558.2877 | 1563.8901 | -0.37092 | 0.30528 | TRUE
4 | 4 | 46261.4481 | quality flags | 1.5433 | 4.336 | 5.7195 | 0 | 23.7156 | 8.1462 | 1003.713 | 1004.7 | 1003.4918 | -0.2212 | 1564.238 | 1558.2587 | 1563.8614 | -0.37663 | 0.30572 | TRUE
4 | 4 | 46261.4495 | quality flags | 1.5434 | 4.332 | 5.7199 | 0 | 23.7187 | 8.2222 | 1003.716 | 1004.7062 | 1003.498 | -0.21799 | 1564.22 | 1558.2302 | 1563.8333 | -0.38671 | 0.30617 | TRUE
4 | 4 | 46261.4509 | quality flags | 1.5435 | 4.328 | 5.7202 | 0 | 23.7212 | 8.2983 | 1003.719 | 1004.7125 | 1003.5044 | -0.21457 | 1564.198 | 1558.2011 | 1563.8045 | -0.39346 | 0.30662 | TRUE
4 | 4 | 46261.4523 | quality flags | 1.5436 | 4.324 | 5.7206 | 0 | 23.7242 | 8.3743 | 1003.722 | 1004.7188 | 1003.5107 | -0.21131 | 1564.177 | 1558.1725 | 1563.7763 | -0.4007 | 0.30708 | TRUE
4 | 4 | 46261.4537 | quality flags | 1.5437 | 4.32 | 5.721 | 0 | 23.7276 | 8.4503 | 1003.724 | 1004.7248 | 1003.5168 | -0.2072 | 1564.164 | 1558.1444 | 1563.7486 | -0.41539 | 0.30756 | TRUE
4 | 4 | 46261.4551 | quality flags | 1.5438 | 4.316 | 5.7213 | 0 | 23.7324 | 8.5264 | 1003.727 | 1004.7304 | 1003.5224 | -0.2046 | 1564.145 | 1558.1179 | 1563.7226 | -0.42244 | 0.30803 | TRUE
4 | 5 | 46261.502 | automatic low-noise fallback | 2.2938 | 5.6297 | 7.1202 | 0 | 24.0816 | 11.0964 | 1007.771 | 1008.5018 | 1007.6932 | -0.077848 | 1582.569 | 1574.6033 | 1580.7247 | -1.8443 | 1.0886 | TRUE
4 | 5 | 46261.5034 | automatic low-noise fallback | 2.2939 | 5.626 | 7.1207 | 0 | 24.0985 | 11.1724 | 1007.78 | 1008.5028 | 1007.6939 | -0.086088 | 1582.525 | 1574.5914 | 1580.7132 | -1.8118 | 1.0883 | TRUE
4 | 5 | 46261.5048 | automatic low-noise fallback | 2.2941 | 5.6222 | 7.1211 | 0 | 24.1159 | 11.2485 | 1007.789 | 1008.5035 | 1007.6945 | -0.094519 | 1582.482 | 1574.5799 | 1580.7021 | -1.7799 | 1.088 | TRUE
4 | 5 | 46261.5062 | automatic low-noise fallback | 2.2942 | 5.6184 | 7.1216 | 0 | 24.134 | 11.3245 | 1007.797 | 1008.504 | 1007.6948 | -0.10222 | 1582.443 | 1574.5691 | 1580.6916 | -1.7514 | 1.0876 | TRUE
4 | 5 | 46261.5076 | automatic low-noise fallback | 2.2944 | 5.6147 | 7.122 | 0 | 24.1519 | 11.4005 | 1007.802 | 1008.5046 | 1007.6952 | -0.10683 | 1582.411 | 1574.558 | 1580.6809 | -1.7301 | 1.0873 | TRUE
4 | 5 | 46261.5089 | automatic low-noise fallback | 2.2945 | 5.6109 | 7.1225 | 0 | 24.1691 | 11.4766 | 1007.806 | 1008.5054 | 1007.6958 | -0.11022 | 1582.38 | 1574.5464 | 1580.6696 | -1.7104 | 1.087 | TRUE
4 | 5 | 46261.5103 | automatic low-noise fallback | 2.2947 | 5.6071 | 7.1229 | 0 | 24.1843 | 11.5526 | 1007.811 | 1008.507 | 1007.6972 | -0.11381 | 1582.346 | 1574.5329 | 1580.6564 | -1.6896 | 1.0866 | TRUE
4 | 6 | 46261.5205 | quality flags | 2.0434 | 4.9664 | 6.343 | 0 | 24.1459 | 12.1075 | 1006.523 | 1007.2307 | 1005.9988 | -0.52424 | 1572.904 | 1566.4181 | 1573.0551 | 0.15115 | 0.55966 | TRUE
4 | 6 | 46261.5219 | quality flags | 2.0435 | 4.963 | 6.3433 | 0 | 24.1726 | 12.1835 | 1006.528 | 1007.2273 | 1005.9954 | -0.53258 | 1572.897 | 1566.4187 | 1573.056 | 0.15904 | 0.55948 | TRUE
4 | 6 | 46261.5232 | quality flags | 2.0436 | 4.9596 | 6.3437 | 0 | 24.2012 | 12.2595 | 1006.529 | 1007.2233 | 1005.9914 | -0.53757 | 1572.893 | 1566.421 | 1573.0587 | 0.16565 | 0.5593 | TRUE
4 | 6 | 46261.5246 | quality flags | 2.0438 | 4.9563 | 6.344 | 0 | 24.2297 | 12.3356 | 1006.529 | 1007.2193 | 1005.9874 | -0.54155 | 1572.892 | 1566.4233 | 1573.0612 | 0.1692 | 0.55913 | TRUE
4 | 6 | 46261.526 | quality flags | 2.0439 | 4.9529 | 6.3444 | 0 | 24.2566 | 12.4116 | 1006.527 | 1007.2159 | 1005.984 | -0.54297 | 1572.893 | 1566.424 | 1573.0621 | 0.16914 | 0.55897 | TRUE
4 | 6 | 46261.5274 | quality flags | 2.044 | 4.9495 | 6.3448 | 0 | 24.2833 | 12.4876 | 1006.526 | 1007.2126 | 1005.9807 | -0.54529 | 1572.905 | 1566.4243 | 1573.0627 | 0.15775 | 0.5588 | TRUE
4 | 6 | 46261.5288 | quality flags | 2.0441 | 4.9461 | 6.3451 | 0 | 24.3082 | 12.5637 | 1006.524 | 1007.2099 | 1005.9781 | -0.54593 | 1572.902 | 1566.4228 | 1573.0615 | 0.1595 | 0.55864 | TRUE
4 | 6 | 46261.5302 | quality flags | 2.0442 | 4.9427 | 6.3455 | 0 | 24.334 | 12.6397 | 1006.521 | 1007.2069 | 1005.9751 | -0.54593 | 1572.905 | 1566.4222 | 1573.0611 | 0.15614 | 0.55848 | TRUE
4 | 6 | 46261.5316 | quality flags | 2.0443 | 4.9393 | 6.3458 | 0 | 24.3585 | 12.7157 | 1006.519 | 1007.2044 | 1005.9726 | -0.54643 | 1572.91 | 1566.4201 | 1573.0594 | 0.1494 | 0.55833 | TRUE
4 | 6 | 46261.533 | quality flags | 2.0444 | 4.9359 | 6.3462 | 0 | 24.383 | 12.7918 | 1006.516 | 1007.2018 | 1005.97 | -0.54598 | 1572.916 | 1566.4182 | 1573.0577 | 0.14172 | 0.55817 | TRUE
4 | 6 | 46261.5344 | quality flags | 2.0445 | 4.9325 | 6.3465 | 0 | 24.4065 | 12.8678 | 1006.513 | 1007.1997 | 1005.9679 | -0.54514 | 1572.926 | 1566.4151 | 1573.055 | 0.12896 | 0.55803 | TRUE
4 | 6 | 46261.5357 | quality flags | 2.0447 | 4.9291 | 6.3469 | 0 | 24.4307 | 12.9438 | 1006.51 | 1007.1973 | 1005.9655 | -0.54451 | 1572.926 | 1566.4126 | 1573.0527 | 0.12673 | 0.55788 | TRUE
4 | 7 | 46261.5458 | quality flags | 1.9045 | 4.5663 | 5.9117 | 0 | 24.4144 | 13.4966 | 1005.803 | 1006.4862 | 1005.2495 | -0.55349 | 1567.517 | 1561.517 | 1568.0284 | 0.51137 | 0.27796 | TRUE
4 | 7 | 46261.5472 | quality flags | 1.9046 | 4.5631 | 5.912 | 0 | 24.4406 | 13.5726 | 1005.802 | 1006.4827 | 1005.2461 | -0.55587 | 1567.537 | 1561.5191 | 1568.032 | 0.49495 | 0.27815 | TRUE
4 | 7 | 46261.5486 | quality flags | 1.9047 | 4.5599 | 5.9123 | 0 | 24.4676 | 13.6487 | 1005.8 | 1006.4791 | 1005.2425 | -0.55752 | 1567.55 | 1561.5219 | 1568.0363 | 0.48627 | 0.27835 | TRUE
4 | 7 | 46261.55 | quality flags | 1.9048 | 4.5567 | 5.9126 | 0 | 24.4965 | 13.7247 | 1005.796 | 1006.4747 | 1005.2381 | -0.55786 | 1567.572 | 1561.5268 | 1568.0426 | 0.47057 | 0.27855 | TRUE
4 | 7 | 46261.5514 | quality flags | 1.9049 | 4.5536 | 5.9129 | 0 | 24.5251 | 13.8007 | 1005.792 | 1006.4704 | 1005.2339 | -0.55811 | 1567.586 | 1561.5313 | 1568.0485 | 0.46255 | 0.27876 | TRUE
4 | 7 | 46261.5528 | quality flags | 1.905 | 4.5504 | 5.9132 | 0 | 24.5532 | 13.8768 | 1005.787 | 1006.4663 | 1005.2298 | -0.55717 | 1567.611 | 1561.5352 | 1568.0539 | 0.44292 | 0.27898 | TRUE
4 | 7 | 46261.5542 | quality flags | 1.9051 | 4.5472 | 5.9135 | 0 | 24.5803 | 13.9528 | 1005.782 | 1006.4626 | 1005.2262 | -0.55585 | 1567.628 | 1561.5379 | 1568.0581 | 0.43015 | 0.2792 | TRUE
4 | 7 | 46261.5556 | quality flags | 1.9051 | 4.544 | 5.9138 | 0 | 24.6068 | 14.0289 | 1005.778 | 1006.4591 | 1005.2227 | -0.55533 | 1567.647 | 1561.54 | 1568.0618 | 0.41475 | 0.27942 | TRUE
4 | 8 | 46261.5718 | automatic low-noise fallback | 1.8806 | 5.7922 | 5.8377 | 0 | 25.1183 | 14.919 | 1003.355 | 1004.1077 | 1003.257 | -0.097981 | 1578.76 | 1571.8168 | 1577.7421 | -1.0179 | 0.54053 | TRUE
4 | 8 | 46261.5732 | automatic low-noise fallback | 1.8807 | 5.7892 | 5.838 | 0 | 25.1339 | 14.9951 | 1003.396 | 1004.1074 | 1003.2561 | -0.13988 | 1578.693 | 1571.8089 | 1577.7342 | -0.95883 | 0.5395 | TRUE
4 | 8 | 46261.5746 | automatic low-noise fallback | 1.8808 | 5.7861 | 5.8383 | 0 | 25.1509 | 15.0711 | 1003.414 | 1004.1066 | 1003.2547 | -0.15926 | 1578.636 | 1571.802 | 1577.7274 | -0.90857 | 0.53848 | TRUE
4 | 8 | 46261.576 | automatic low-noise fallback | 1.8809 | 5.783 | 5.8386 | 0 | 25.1679 | 15.1471 | 1003.429 | 1004.1058 | 1003.2533 | -0.17567 | 1578.588 | 1571.7953 | 1577.7208 | -0.86724 | 0.53745 | TRUE
4 | 8 | 46261.5774 | automatic low-noise fallback | 1.881 | 5.7799 | 5.8389 | 0 | 25.1856 | 15.2232 | 1003.44 | 1004.1047 | 1003.2517 | -0.18834 | 1578.537 | 1571.7891 | 1577.7147 | -0.82232 | 0.53642 | TRUE
4 | 9 | 46261.5919 | quality flags | 1.8778 | 5.7348 | 5.8288 | 0.22626 | 25.1976 | 16.0151 | 1004.214 | 1004.8447 | 1004.0583 | -0.1557 | 1578.212 | 1571.4119 | 1577.4601 | -0.75192 | 1.0765 | TRUE
4 | 9 | 46261.5932 | quality flags | 1.8779 | 5.7318 | 5.8291 | 0.22627 | 25.2201 | 16.0911 | 1004.216 | 1004.8418 | 1004.0553 | -0.16069 | 1578.201 | 1571.4101 | 1577.4586 | -0.74243 | 1.0761 | TRUE
4 | 9 | 46261.5946 | quality flags | 1.878 | 5.7287 | 5.8294 | 0.22628 | 25.2427 | 16.1672 | 1004.216 | 1004.839 | 1004.0523 | -0.16368 | 1578.19 | 1571.4084 | 1577.4571 | -0.73294 | 1.0756 | TRUE
4 | 9 | 46261.596 | quality flags | 1.8781 | 5.7256 | 5.8297 | 0.2263 | 25.2643 | 16.2432 | 1004.216 | 1004.8365 | 1004.0497 | -0.16631 | 1578.177 | 1571.4057 | 1577.4546 | -0.7224 | 1.0752 | TRUE
4 | 9 | 46261.5974 | quality flags | 1.8782 | 5.7225 | 5.83 | 0.22631 | 25.2848 | 16.3192 | 1004.214 | 1004.8344 | 1004.0475 | -0.16654 | 1578.169 | 1571.4019 | 1577.4511 | -0.71786 | 1.0747 | TRUE
4 | 9 | 46261.5988 | quality flags | 1.8783 | 5.7194 | 5.8303 | 0.22632 | 25.3053 | 16.3953 | 1004.213 | 1004.8324 | 1004.0452 | -0.16775 | 1578.162 | 1571.3982 | 1577.4476 | -0.71439 | 1.0743 | TRUE
4 | 9 | 46261.6002 | quality flags | 1.8783 | 5.7164 | 5.8306 | 0.22633 | 25.3259 | 16.4713 | 1004.211 | 1004.8303 | 1004.043 | -0.16798 | 1578.157 | 1571.3944 | 1577.4441 | -0.71289 | 1.0739 | TRUE
4 | 9 | 46261.6016 | quality flags | 1.8784 | 5.7133 | 5.8309 | 0.22634 | 25.3471 | 16.5473 | 1004.208 | 1004.828 | 1004.0405 | -0.16746 | 1578.154 | 1571.3912 | 1577.4412 | -0.71282 | 1.0734 | TRUE
5 | 1 | 46262.4257 | quality flags | 1.8141 | 3.4998 | 3.6281 | 0 | 24.9677 | 1.9407 | 1004.254 | 1005.1983 | 1004.2938 | 0.039755 | 1545.125 | 1542.5841 | 1545.8551 | 0.73007 | 0.014283 | FALSE
5 | 1 | 46262.4271 | quality flags | 1.8142 | 3.495 | 3.6284 | 0 | 24.9803 | 2.0168 | 1004.257 | 1005.2034 | 1004.2962 | 0.039202 | 1545.133 | 1542.5652 | 1545.8173 | 0.68433 | 0.012666 | FALSE
5 | 1 | 46262.4285 | quality flags | 1.8143 | 3.4903 | 3.6287 | 0 | 24.9962 | 2.0928 | 1004.258 | 1005.2075 | 1004.2975 | 0.039541 | 1545.173 | 1542.5519 | 1545.7773 | 0.60432 | 0.011048 | FALSE
5 | 1 | 46262.4299 | quality flags | 1.8145 | 3.4855 | 3.629 | 0 | 25.0113 | 2.1689 | 1004.26 | 1005.2117 | 1004.2989 | 0.038933 | 1545.201 | 1542.5373 | 1545.7243 | 0.52328 | 0.0094298 | FALSE
5 | 1 | 46262.4313 | quality flags | 1.8146 | 3.4807 | 3.6292 | 0 | 25.0241 | 2.2449 | 1004.262 | 1005.2165 | 1004.301 | 0.039045 | 1545.2 | 1542.5189 | 1545.6495 | 0.44953 | 0.0078118 | FALSE
5 | 1 | 46262.4327 | quality flags | 1.8148 | 3.476 | 3.6295 | 0 | 25.0362 | 2.3209 | 1004.263 | 1005.2217 | 1004.3035 | 0.040479 | 1545.202 | 1542.4992 | 1545.5473 | 0.34529 | 0.0061939 | FALSE
5 | 1 | 46262.4341 | quality flags | 1.8149 | 3.4712 | 3.6298 | 0 | 25.05 | 2.397 | 1004.262 | 1005.2263 | 1004.3056 | 0.043555 | 1545.206 | 1542.4823 | 1545.4135 | 0.20752 | 0.0045764 | FALSE
5 | 1 | 46262.4355 | quality flags | 1.815 | 3.4665 | 3.6301 | 0 | 25.0636 | 2.473 | 1004.263 | 1005.2309 | 1004.3081 | 0.045054 | 1545.215 | 1542.4651 | 1545.2501 | 0.035072 | 0.0029605 | FALSE
5 | 1 | 46262.4368 | quality flags | 1.8152 | 3.4617 | 3.6303 | 0 | 25.0743 | 2.549 | 1004.265 | 1005.2365 | 1004.3121 | 0.04712 | 1545.203 | 1542.4432 | 1545.0965 | -0.10652 | 0.001353 | FALSE
5 | 1 | 46262.4382 | quality flags | 1.8153 | 3.4569 | 3.6306 | 0 | 25.0869 | 2.6251 | 1004.264 | 1005.2415 | 1004.3167 | 0.052661 | 1545.211 | 1542.4243 | 1545.0377 | -0.17331 | 0.00037827 | FALSE
5 | 1 | 46262.4396 | quality flags | 1.8154 | 3.4521 | 3.6309 | 0 | 25.0997 | 2.7011 | 1004.264 | 1005.2464 | 1004.3229 | 0.058926 | 1545.218 | 1542.4059 | 1545.0925 | -0.12551 | 0.0019248 | FALSE
5 | 1 | 46262.441 | quality flags | 1.8156 | 3.4474 | 3.6312 | 0 | 25.1123 | 2.7771 | 1004.264 | 1005.2514 | 1004.3323 | 0.068293 | 1545.222 | 1542.387 | 1545.1975 | -0.024485 | 0.0035381 | FALSE
5 | 1 | 46262.4424 | quality flags | 1.8157 | 3.4426 | 3.6315 | 0 | 25.123 | 2.8532 | 1004.265 | 1005.257 | 1004.3471 | 0.082148 | 1545.23 | 1542.365 | 1545.2911 | 0.061106 | 0.0051561 | FALSE
5 | 1 | 46262.4438 | quality flags | 1.8159 | 3.4378 | 3.6317 | 0 | 25.1355 | 2.9292 | 1004.265 | 1005.262 | 1004.3691 | 0.10414 | 1545.233 | 1542.3459 | 1545.3591 | 0.12613 | 0.0067756 | FALSE
5 | 2 | 46262.4541 | quality flags | 1.8125 | 3.3941 | 3.6251 | 0.23926 | 25.0875 | 3.4956 | 1005.051 | 1006.0706 | 1005.4635 | 0.41247 | 1545.469 | 1541.8669 | 1547.1981 | 1.7291 | 0.96911 | TRUE
5 | 2 | 46262.4569 | quality flags | 1.8128 | 3.3863 | 3.6256 | 0.23929 | 25.1318 | 3.6214 | 1005.049 | 1006.0713 | 1005.4643 | 0.41529 | 1545.523 | 1541.8749 | 1547.2023 | 1.6793 | 0.9712 | TRUE
5 | 2 | 46262.4583 | quality flags | 1.8129 | 3.3823 | 3.6258 | 0.2393 | 25.1544 | 3.6841 | 1005.047 | 1006.0716 | 1005.4646 | 0.41756 | 1545.552 | 1541.8796 | 1547.2051 | 1.6531 | 0.97224 | TRUE
5 | 2 | 46262.4597 | quality flags | 1.813 | 3.3784 | 3.626 | 0.23932 | 25.1743 | 3.7468 | 1005.043 | 1006.0727 | 1005.4657 | 0.42267 | 1545.575 | 1541.8799 | 1547.2036 | 1.6286 | 0.97328 | TRUE
5 | 2 | 46262.4625 | quality flags | 1.8132 | 3.3705 | 3.6265 | 0.23935 | 25.2069 | 3.8723 | 1005.039 | 1006.0772 | 1005.4703 | 0.43128 | 1545.612 | 1541.8685 | 1547.1885 | 1.5765 | 0.97537 | TRUE
5 | 2 | 46262.4826 | quality flags | 1.8149 | 3.3136 | 3.6298 | 0.23957 | 25.4656 | 4.7796 | 1005.033 | 1006.103 | 1005.4399 | 0.40691 | 1545.898 | 1541.8222 | 1547.99 | 2.092 | 0.99056 | TRUE
5 | 2 | 46262.4839 | quality flags | 1.815 | 3.3096 | 3.63 | 0.23958 | 25.4885 | 4.8424 | 1005.034 | 1006.1031 | 1005.44 | 0.406 | 1545.901 | 1541.8271 | 1547.9939 | 2.0929 | 0.99162 | TRUE
5 | 2 | 46262.4853 | quality flags | 1.8151 | 3.3057 | 3.6302 | 0.2396 | 25.5125 | 4.9051 | 1005.034 | 1006.103 | 1005.4398 | 0.40575 | 1545.902 | 1541.8338 | 1547.9996 | 2.0976 | 0.99268 | TRUE
5 | 2 | 46262.4867 | quality flags | 1.8152 | 3.3017 | 3.6304 | 0.23961 | 25.5282 | 4.9678 | 1005.037 | 1006.1055 | 1005.4422 | 0.40518 | 1545.891 | 1541.8269 | 1547.9918 | 2.1008 | 0.99373 | TRUE
5 | 2 | 46262.4881 | quality flags | 1.8153 | 3.2978 | 3.6307 | 0.23963 | 25.5406 | 5.0305 | 1005.039 | 1006.109 | 1005.4224 | 0.38337 | 1545.882 | 1541.8145 | 1547.9139 | 2.0319 | 0.99479 | TRUE
5 | 2 | 46262.4895 | quality flags | 1.8155 | 3.2939 | 3.6309 | 0.23964 | 25.5518 | 5.0933 | 1005.042 | 1006.113 | 1005.4262 | 0.38424 | 1545.87 | 1541.8002 | 1547.8985 | 2.0285 | 0.99585 | TRUE
5 | 2 | 46262.4909 | quality flags | 1.8156 | 3.2899 | 3.6311 | 0.23966 | 25.5606 | 5.156 | 1005.046 | 1006.1178 | 1005.4309 | 0.38489 | 1545.85 | 1541.782 | 1547.8792 | 2.0292 | 0.99691 | TRUE
5 | 2 | 46262.4923 | quality flags | 1.8157 | 3.286 | 3.6314 | 0.23967 | 25.572 | 5.2187 | 1005.048 | 1006.1217 | 1005.4347 | 0.38669 | 1545.844 | 1541.768 | 1547.8641 | 2.0201 | 0.99798 | TRUE
5 | 2 | 46262.4937 | quality flags | 1.8158 | 3.282 | 3.6316 | 0.23969 | 25.5839 | 5.2814 | 1005.051 | 1006.1255 | 1005.4383 | 0.38734 | 1545.838 | 1541.7548 | 1547.8498 | 2.0118 | 0.99904 | TRUE
5 | 2 | 46262.4951 | quality flags | 1.8159 | 3.2781 | 3.6318 | 0.2397 | 25.5956 | 5.3442 | 1005.052 | 1006.1293 | 1005.442 | 0.39003 | 1545.831 | 1541.7414 | 1547.8354 | 2.0044 | 1.0001 | TRUE
5 | 2 | 46262.4964 | quality flags | 1.816 | 3.2741 | 3.632 | 0.23972 | 25.6069 | 5.4069 | 1005.054 | 1006.1332 | 1005.4459 | 0.39189 | 1545.826 | 1541.7272 | 1547.8201 | 1.9941 | 1.0012 | TRUE
5 | 2 | 46262.4978 | quality flags | 1.8161 | 3.2702 | 3.6323 | 0.23973 | 25.6163 | 5.4696 | 1005.058 | 1006.1378 | 1005.4503 | 0.39235 | 1545.814 | 1541.7099 | 1547.8017 | 1.9877 | 1.0022 | TRUE
5 | 2 | 46262.4992 | quality flags | 1.8163 | 3.2662 | 3.6325 | 0.23975 | 25.6248 | 5.5323 | 1005.062 | 1006.1427 | 1005.4551 | 0.3931 | 1545.803 | 1541.6912 | 1547.782 | 1.979 | 1.0033 | TRUE
5 | 2 | 46262.5006 | quality flags | 1.8164 | 3.2623 | 3.6327 | 0.23976 | 25.632 | 5.5951 | 1005.064 | 1006.1479 | 1005.4603 | 0.39628 | 1545.791 | 1541.6703 | 1547.76 | 1.969 | 1.0044 | TRUE
5 | 2 | 46262.502 | quality flags | 1.8165 | 3.2583 | 3.633 | 0.23978 | 25.6389 | 5.6578 | 1005.067 | 1006.1533 | 1005.4656 | 0.39856 | 1545.779 | 1541.6489 | 1547.7376 | 1.9586 | 1.0054 | TRUE
5 | 2 | 46262.5034 | quality flags | 1.8166 | 3.2544 | 3.6332 | 0.23979 | 25.6467 | 5.7205 | 1005.069 | 1006.1584 | 1005.4705 | 0.40155 | 1545.771 | 1541.629 | 1547.7166 | 1.9456 | 1.0065 | TRUE
5 | 2 | 46262.5048 | quality flags | 1.8167 | 3.2504 | 3.6334 | 0.23981 | 25.6547 | 5.7832 | 1005.072 | 1006.1635 | 1005.4755 | 0.40346 | 1545.762 | 1541.6096 | 1547.6961 | 1.9341 | 1.0076 | TRUE
5 | 2 | 46262.5062 | quality flags | 1.8168 | 3.2465 | 3.6336 | 0.23982 | 25.663 | 5.846 | 1005.075 | 1006.1684 | 1005.4302 | 0.35517 | 1545.756 | 1541.5905 | 1547.7181 | 1.9621 | 1.0086 | TRUE
5 | 2 | 46262.5076 | quality flags | 1.8169 | 3.2425 | 3.6339 | 0.23984 | 25.6711 | 5.9087 | 1005.077 | 1006.1734 | 1005.435 | 0.35799 | 1545.749 | 1541.5711 | 1547.6977 | 1.9487 | 1.0097 | TRUE
5 | 2 | 46262.5089 | quality flags | 1.8171 | 3.2386 | 3.6341 | 0.23985 | 25.6789 | 5.9714 | 1005.08 | 1006.1785 | 1005.4399 | 0.35992 | 1545.741 | 1541.5511 | 1547.6768 | 1.9358 | 1.0108 | TRUE
5 | 2 | 46262.5156 | quality flags | 1.8176 | 3.2195 | 3.6352 | 0.23992 | 25.7234 | 6.2736 | 1005.064 | 1006.2009 | 1005.4614 | 0.39735 | 1545.969 | 1541.4666 | 1547.5875 | 1.6185 | 1.0159 | TRUE
5 | 2 | 46262.517 | quality flags | 1.8177 | 3.2156 | 3.6354 | 0.23994 | 25.733 | 6.3363 | 1005.061 | 1006.2054 | 1005.4657 | 0.4047 | 1546.006 | 1541.4495 | 1547.5696 | 1.5636 | 1.017 | TRUE
5 | 2 | 46262.5184 | quality flags | 1.8178 | 3.2116 | 3.6357 | 0.23995 | 25.7422 | 6.3991 | 1005.056 | 1006.2101 | 1005.4702 | 0.41417 | 1546.026 | 1541.4319 | 1547.551 | 1.525 | 1.0181 | TRUE
5 | 2 | 46262.5267 | quality flags | 1.8185 | 3.1879 | 3.637 | 0.24005 | 25.7813 | 6.7754 | 1005.012 | 1006.2433 | 1005.5023 | 0.49027 | 1546.053 | 1541.2999 | 1547.4132 | 1.3602 | 1.0246 | TRUE
5 | 2 | 46262.5681 | quality flags | 1.8219 | 3.0699 | 3.6439 | 0.2405 | 25.7125 | 8.6427 | 1005.244 | 1006.4945 | 1005.6699 | 0.4259 | 1544.996 | 1540.216 | 1545.2377 | 0.24169 | 1.0571 | TRUE
6 | 1 | 46266.5502 | automatic low-noise fallback | 1.8277 | 3.3107 | 3.6554 | 0 | 24.4726 | 5.1977 | 1004.275 | 1005.7781 | 1005.0607 | 0.7857 | 1544.205 | 1540.2407 | 1543.966 | -0.23898 | 0.0042899 | FALSE
6 | 1 | 46266.5516 | automatic low-noise fallback | 1.8278 | 3.3067 | 3.6556 | 0 | 24.5024 | 5.2607 | 1004.292 | 1005.7764 | 1005.067 | 0.77498 | 1544.197 | 1540.2585 | 1544.0458 | -0.15125 | 0.0029428 | FALSE
6 | 1 | 46266.553 | automatic low-noise fallback | 1.8279 | 3.3028 | 3.6559 | 0 | 24.5244 | 5.3237 | 1004.29 | 1005.7772 | 1004.9837 | 0.6937 | 1544.186 | 1540.2629 | 1544.0866 | -0.099412 | 0.0015982 | FALSE
6 | 1 | 46266.5544 | automatic low-noise fallback | 1.828 | 3.2988 | 3.6561 | 0 | 24.5416 | 5.3867 | 1004.235 | 1005.7794 | 1004.9209 | 0.68594 | 1544.155 | 1540.2593 | 1544.0943 | -0.060665 | 0.00029408 | FALSE
6 | 1 | 46266.5557 | automatic low-noise fallback | 1.8282 | 3.2948 | 3.6563 | 0 | 24.557 | 5.4497 | 1004.28 | 1005.7822 | 1004.9678 | 0.68784 | 1544.126 | 1540.2525 | 1544.0829 | -0.043072 | 0.0011216 | FALSE
6 | 1 | 46266.5571 | automatic low-noise fallback | 1.8283 | 3.2909 | 3.6565 | 0 | 24.5714 | 5.5127 | 1004.3 | 1005.7853 | 1004.7557 | 0.45574 | 1544.099 | 1540.2439 | 1544.0791 | -0.019894 | 0.0024638 | FALSE
6 | 1 | 46266.5613 | automatic low-noise fallback | 1.8286 | 3.2789 | 3.6572 | 0 | 24.598 | 5.7017 | 1004.335 | 1005.7998 | 1004.6992 | 0.36423 | 1544.009 | 1540.1898 | 1544.0587 | 0.049698 | 0.0065089 | FALSE
6 | 1 | 46266.5627 | automatic low-noise fallback | 1.8287 | 3.275 | 3.6575 | 0 | 24.6051 | 5.7647 | 1004.34 | 1005.8052 | 1004.6819 | 0.3419 | 1543.995 | 1540.1689 | 1544.0659 | 0.070908 | 0.0078585 | FALSE
6 | 1 | 46266.5655 | automatic low-noise fallback | 1.829 | 3.267 | 3.6579 | 0 | 24.6249 | 5.8907 | 1004.321 | 1005.8143 | 1004.6432 | 0.32218 | 1543.973 | 1540.1364 | 1544.1211 | 0.14811 | 0.010558 | FALSE
6 | 1 | 46266.571 | automatic low-noise fallback | 1.8294 | 3.2511 | 3.6589 | 0 | 24.6592 | 6.1427 | 1004.365 | 1005.834 | 1004.5303 | 0.16533 | 1543.91 | 1540.0624 | 1544.3597 | 0.44973 | 0.013573 | FALSE
6 | 1 | 46266.5724 | automatic low-noise fallback | 1.8295 | 3.2471 | 3.6591 | 0 | 24.6659 | 6.2057 | 1004.373 | 1005.8396 | 1004.4889 | 0.11594 | 1543.861 | 1540.0407 | 1544.444 | 0.58303 | 0.012222 | FALSE
6 | 1 | 46266.5738 | automatic low-noise fallback | 1.8297 | 3.2432 | 3.6593 | 0 | 24.6717 | 6.2687 | 1004.379 | 1005.8454 | 1004.4412 | 0.062199 | 1543.848 | 1540.0176 | 1544.5343 | 0.68632 | 0.01087 | FALSE
7 | 1 | 46266.4963 | automatic low-noise fallback | 1.8231 | 3.4671 | 3.6462 | 0 | 24.3036 | 2.7084 | 1003.682 | 1005.5328 | 1004.6253 | 0.94334 | 1544.889 | 1541.2578 | 1543.878 | -1.011 | 0.010262 | FALSE
7 | 1 | 46266.4976 | automatic low-noise fallback | 1.8232 | 3.4631 | 3.6464 | 0 | 24.3157 | 2.7714 | 1003.79 | 1005.5365 | 1004.6311 | 0.84105 | 1544.873 | 1541.2455 | 1543.8662 | -1.0068 | 0.01039 | FALSE
7 | 2 | 46266.5838 | automatic low-noise fallback | 1.8304 | 3.2171 | 3.6608 | 0 | 24.4142 | 6.6807 | 1004.169 | 1005.9748 | 1004.9864 | 0.81741 | 1544.5 | 1539.3607 | 1542.9136 | -1.5864 | 0.019784 | FALSE
7 | 2 | 46266.5852 | automatic low-noise fallback | 1.8305 | 3.2132 | 3.661 | 0 | 24.4441 | 6.7437 | 1004.205 | 1005.9732 | 1004.9874 | 0.78242 | 1544.477 | 1539.3788 | 1542.9246 | -1.5524 | 0.020544 | FALSE
7 | 2 | 46266.5866 | automatic low-noise fallback | 1.8306 | 3.2092 | 3.6612 | 0 | 24.4752 | 6.8067 | 1004.212 | 1005.9712 | 1004.9876 | 0.77556 | 1544.48 | 1539.3991 | 1542.9393 | -1.5407 | 0.021363 | FALSE
7 | 2 | 46266.588 | automatic low-noise fallback | 1.8307 | 3.2052 | 3.6615 | 0 | 24.5079 | 6.8697 | 1004.211 | 1005.9687 | 1004.9868 | 0.77584 | 1544.492 | 1539.422 | 1542.9579 | -1.5341 | 0.022234 | FALSE
8 | 1 | 46267.4271 | automatic low-noise fallback | 1.8255 | 3.3802 | 3.6511 | 0 | 23.7746 | 4.0893 | 1004.284 | 1005.8618 | 1005.3423 | 1.0583 | 1543.792 | 1539.6089 | 1542.3221 | -1.4699 | 0.00047374 | FALSE
8 | 1 | 46267.4313 | automatic low-noise fallback | 1.826 | 3.3659 | 3.6519 | 0 | 23.8111 | 4.3174 | 1003.664 | 1005.8777 | 1005.3715 | 1.7075 | 1543.698 | 1539.5529 | 1542.262 | -1.436 | 0.0036112 | FALSE
8 | 1 | 46267.4383 | automatic low-noise fallback | 1.8266 | 3.342 | 3.6533 | 0 | 23.8511 | 4.6976 | 1004.437 | 1005.9107 | 1005.1172 | 0.68023 | 1543.08 | 1539.4228 | 1542.7967 | -0.28334 | 0.00067793 | FALSE
8 | 1 | 46267.441 | automatic low-noise fallback | 1.8269 | 3.3324 | 3.6539 | 0 | 23.867 | 4.8496 | 1004.436 | 1005.924 | 1005.1394 | 0.70337 | 1543.022 | 1539.3705 | 1542.7249 | -0.29708 | 0.0025851 | FALSE
8 | 1 | 46267.4424 | automatic low-noise fallback | 1.8271 | 3.3276 | 3.6541 | 0 | 23.8728 | 4.9257 | 1003.756 | 1005.9313 | 1005.1534 | 1.3974 | 1543.042 | 1539.3406 | 1542.6901 | -0.35193 | 0.0042134 | FALSE
8 | 1 | 46267.4452 | automatic low-noise fallback | 1.8273 | 3.3181 | 3.6547 | 0 | 23.8885 | 5.0777 | 1004.197 | 1005.9446 | 1005.1532 | 0.95622 | 1542.955 | 1539.288 | 1542.7135 | -0.24146 | 0.0074714 | FALSE
8 | 1 | 46267.448 | automatic low-noise fallback | 1.8276 | 3.3085 | 3.6553 | 0 | 23.8981 | 5.2298 | 1002.911 | 1005.9599 | 1005.0826 | 2.1716 | 1543.899 | 1539.2247 | 1542.8176 | -1.0814 | 0.0095203 | FALSE
8 | 1 | 46267.4521 | automatic low-noise fallback | 1.828 | 3.2941 | 3.6561 | 0 | 23.968 | 5.4579 | 1003.272 | 1005.9655 | 1004.7402 | 1.4682 | 1543.003 | 1539.2272 | 1543.0386 | 0.035605 | 0.0046315 | FALSE
8 | 1 | 46267.4535 | automatic low-noise fallback | 1.8282 | 3.2893 | 3.6564 | 0 | 23.984 | 5.534 | 1002.994 | 1005.9697 | 1004.58 | 1.586 | 1543.034 | 1539.2151 | 1543.084 | 0.050028 | 0.0030029 | FALSE
8 | 1 | 46267.4549 | automatic low-noise fallback | 1.8283 | 3.2845 | 3.6566 | 0 | 23.9948 | 5.61 | 1003.393 | 1005.9755 | 1004.5168 | 1.1238 | 1543.078 | 1539.1939 | 1543.0633 | -0.014695 | 0.0013791 | FALSE
8 | 1 | 46267.4577 | automatic low-noise fallback | 1.8286 | 3.2749 | 3.6572 | 0 | 24.0486 | 5.7621 | 1004.547 | 1005.977 | 1004.531 | -0.015963 | 1543.086 | 1539.208 | 1543.0807 | -0.0053005 | 0.0019066 | FALSE
8 | 1 | 46267.4591 | automatic low-noise fallback | 1.8287 | 3.2701 | 3.6575 | 0 | 24.0774 | 5.8381 | 1004.596 | 1005.9773 | 1004.5848 | -0.011232 | 1543.092 | 1539.2181 | 1543.1056 | 0.013558 | 0.0035339 | FALSE
8 | 1 | 46267.4605 | automatic low-noise fallback | 1.8289 | 3.2654 | 3.6578 | 0 | 24.1207 | 5.9141 | 1004.223 | 1005.973 | 1004.6223 | 0.39931 | 1543.121 | 1539.2536 | 1543.1736 | 0.052557 | 0.0051643 | FALSE
8 | 1 | 46267.4619 | automatic low-noise fallback | 1.829 | 3.2606 | 3.658 | 0 | 24.1416 | 5.9902 | 1004.617 | 1005.9756 | 1004.6424 | 0.025397 | 1543.092 | 1539.25 | 1543.2266 | 0.13455 | 0.0067957 | FALSE
8 | 1 | 46267.4633 | automatic low-noise fallback | 1.8292 | 3.2558 | 3.6583 | 0 | 24.1423 | 6.0662 | 1004.458 | 1005.9846 | 1004.6447 | 0.18672 | 1543.074 | 1539.2113 | 1543.2731 | 0.19906 | 0.0084277 | FALSE
8 | 1 | 46267.4646 | automatic low-noise fallback | 1.8293 | 3.251 | 3.6586 | 0 | 24.1421 | 6.1422 | 1004.289 | 1005.9938 | 1004.6271 | 0.33811 | 1543.026 | 1539.1708 | 1543.3474 | 0.32137 | 0.01006 | FALSE
8 | 1 | 46267.466 | automatic low-noise fallback | 1.8294 | 3.2462 | 3.6589 | 0 | 24.1412 | 6.2183 | 1004.603 | 1006.0033 | 1004.5931 | -0.00993 | 1542.987 | 1539.1291 | 1543.4466 | 0.45961 | 0.011693 | FALSE
8 | 2 | 46267.5122 | automatic low-noise fallback | 2.4091 | 4.2548 | 4.8181 | 0 | 24.2548 | 8.743 | 1007.246 | 1009.0346 | 1008.1056 | 0.85963 | 1558.002 | 1553.0712 | 1556.7328 | -1.2692 | 0.30392 | TRUE
8 | 2 | 46267.5135 | automatic low-noise fallback | 2.4092 | 4.2502 | 4.8185 | 0 | 24.2695 | 8.819 | 1007.291 | 1009.0383 | 1008.1085 | 0.81748 | 1557.913 | 1553.0523 | 1556.7132 | -1.1998 | 0.30378 | TRUE
8 | 2 | 46267.5177 | automatic low-noise fallback | 2.4098 | 4.2364 | 4.8196 | 0 | 24.3307 | 9.0471 | 1007.329 | 1009.0439 | 1008.1113 | 0.7823 | 1557.783 | 1553.0179 | 1556.6765 | -1.1065 | 0.30338 | TRUE
8 | 2 | 46267.5191 | automatic low-noise fallback | 2.41 | 4.2319 | 4.8199 | 0 | 24.341 | 9.1231 | 1007.353 | 1009.0492 | 1008.1157 | 0.76269 | 1557.722 | 1552.9933 | 1556.6513 | -1.0707 | 0.30327 | TRUE
8 | 2 | 46267.5205 | automatic low-noise fallback | 2.4101 | 4.2273 | 4.8203 | 0 | 24.3501 | 9.1992 | 1007.366 | 1009.0549 | 1008.1205 | 0.75454 | 1557.68 | 1552.9671 | 1556.6243 | -1.0557 | 0.30316 | TRUE
8 | 2 | 46267.5219 | automatic low-noise fallback | 2.4103 | 4.2227 | 4.8206 | 0 | 24.3603 | 9.2752 | 1007.388 | 1009.0602 | 1008.125 | 0.737 | 1557.642 | 1552.9424 | 1556.5989 | -1.0431 | 0.30306 | TRUE
8 | 2 | 46267.5233 | automatic low-noise fallback | 2.4105 | 4.2181 | 4.821 | 0 | 24.3711 | 9.3512 | 1007.4 | 1009.0654 | 1008.1293 | 0.72929 | 1557.593 | 1552.9184 | 1556.5743 | -1.0187 | 0.30297 | TRUE
8 | 2 | 46267.5247 | automatic low-noise fallback | 2.4107 | 4.2135 | 4.8214 | 0 | 24.3821 | 9.4273 | 1007.398 | 1009.0704 | 1008.1335 | 0.73551 | 1557.548 | 1552.8947 | 1556.5499 | -0.99811 | 0.30289 | TRUE
8 | 3 | 46267.5388 | automatic low-noise fallback | 2.1976 | 3.7956 | 4.3952 | 0 | 24.3899 | 10.2018 | 1004.794 | 1008.0048 | 1006.9453 | 2.1513 | 1552.305 | 1547.4368 | 1551.07 | -1.235 | 0.077504 | FALSE
8 | 3 | 46267.5402 | automatic low-noise fallback | 2.1978 | 3.7914 | 4.3955 | 0 | 24.3982 | 10.2778 | 1005.119 | 1008.0101 | 1006.9515 | 1.8325 | 1552.283 | 1547.4137 | 1551.0497 | -1.2333 | 0.078901 | FALSE
8 | 3 | 46267.5457 | automatic low-noise fallback | 2.1984 | 3.7745 | 4.3967 | 0 | 24.4465 | 10.5819 | 1006.127 | 1008.0265 | 1006.9711 | 0.84409 | 1552.121 | 1547.3436 | 1550.9906 | -1.1304 | 0.084505 | FALSE
8 | 3 | 46267.5471 | automatic low-noise fallback | 2.1985 | 3.7703 | 4.397 | 0 | 24.4733 | 10.658 | 1006.4 | 1008.0258 | 1006.9712 | 0.57116 | 1552.117 | 1547.3481 | 1550.9978 | -1.1192 | 0.08591 | FALSE
8 | 3 | 46267.5485 | automatic low-noise fallback | 2.1986 | 3.7661 | 4.3973 | 0 | 24.4906 | 10.734 | 1006.355 | 1008.0282 | 1006.9744 | 0.61936 | 1552.019 | 1547.3384 | 1550.9908 | -1.0282 | 0.087316 | FALSE
8 | 3 | 46267.5499 | automatic low-noise fallback | 2.1988 | 3.7619 | 4.3976 | 0 | 24.5069 | 10.81 | 1006.464 | 1008.0309 | 1006.9779 | 0.51391 | 1551.993 | 1547.3271 | 1550.9823 | -1.0107 | 0.088723 | FALSE
8 | 3 | 46267.5513 | automatic low-noise fallback | 2.1989 | 3.7576 | 4.3979 | 0 | 24.5253 | 10.8861 | 1006.472 | 1008.033 | 1006.9808 | 0.50879 | 1551.972 | 1547.3188 | 1550.9768 | -0.99523 | 0.090131 | FALSE
8 | 3 | 46267.5527 | automatic low-noise fallback | 2.1991 | 3.7534 | 4.3982 | 0 | 24.5424 | 10.9621 | 1006.47 | 1008.0354 | 1006.9841 | 0.51405 | 1551.957 | 1547.3089 | 1550.9695 | -0.98746 | 0.091541 | FALSE
8 | 4 | 46267.5676 | automatic low-noise fallback | 2.0204 | 3.4045 | 4.0408 | 0 | 24.6247 | 11.7757 | 1005.036 | 1007.1326 | 1006.449 | 1.413 | 1547.905 | 1542.8924 | 1546.1324 | -1.7726 | 0.27638 | FALSE
8 | 4 | 46267.5689 | automatic low-noise fallback | 2.0205 | 3.4006 | 4.041 | 0 | 24.6437 | 11.8517 | 1005.036 | 1007.134 | 1006.4503 | 1.4143 | 1547.868 | 1542.8903 | 1546.1305 | -1.7375 | 0.27636 | FALSE
8 | 4 | 46267.5703 | automatic low-noise fallback | 2.0206 | 3.3967 | 4.0413 | 0 | 24.6614 | 11.9277 | 1005.15 | 1007.1359 | 1006.452 | 1.302 | 1547.837 | 1542.8861 | 1546.1266 | -1.7104 | 0.27634 | FALSE
8 | 4 | 46267.5717 | automatic low-noise fallback | 2.0208 | 3.3928 | 4.0415 | 0 | 24.6789 | 12.0038 | 1005.116 | 1007.1378 | 1006.0311 | 0.91505 | 1547.815 | 1542.8816 | 1546.9148 | -0.90022 | 0.27634 | FALSE
8 | 4 | 46267.5745 | automatic low-noise fallback | 2.021 | 3.385 | 4.0421 | 0 | 24.7129 | 12.1558 | 1005.426 | 1007.1419 | 1006.0343 | 0.60833 | 1547.786 | 1542.8707 | 1546.9052 | -0.88078 | 0.27635 | FALSE
8 | 4 | 46267.5759 | automatic low-noise fallback | 2.0212 | 3.3811 | 4.0423 | 0 | 24.7326 | 12.2319 | 1005.387 | 1007.1432 | 1006.0351 | 0.6481 | 1547.784 | 1542.8697 | 1546.9048 | -0.87916 | 0.27636 | FALSE
8 | 4 | 46267.5801 | automatic low-noise fallback | 2.0215 | 3.3694 | 4.0431 | 0 | 24.8468 | 12.46 | 1005.622 | 1007.1293 | 1006.0199 | 0.39786 | 1547.926 | 1542.9542 | 1546.9913 | -0.93474 | 0.27644 | FALSE
8 | 4 | 46267.5814 | automatic low-noise fallback | 2.0217 | 3.3655 | 4.0433 | 0 | 24.8657 | 12.536 | 1005.665 | 1007.1307 | 1006.0209 | 0.3559 | 1547.896 | 1542.9517 | 1546.9894 | -0.90662 | 0.27647 | FALSE
8 | 5 | 46267.5906 | automatic low-noise fallback | 1.8693 | 3.0868 | 3.7385 | 0 | 24.8733 | 13.035 | 1005.033 | 1006.3654 | 1005.0723 | 0.039306 | 1544.033 | 1539.3425 | 1543.6143 | -0.41869 | 0.06931 | FALSE
8 | 5 | 46267.5919 | automatic low-noise fallback | 1.8694 | 3.0832 | 3.7388 | 0 | 24.8936 | 13.111 | 1005.039 | 1006.3661 | 1005.0742 | 0.035183 | 1544.038 | 1539.3465 | 1543.6163 | -0.42169 | 0.070179 | FALSE
8 | 5 | 46267.5933 | automatic low-noise fallback | 1.8695 | 3.0796 | 3.739 | 0 | 24.9152 | 13.187 | 1005.041 | 1006.3664 | 1005.0757 | 0.034669 | 1544.05 | 1539.3525 | 1543.6204 | -0.4296 | 0.071059 | FALSE
8 | 6 | 46267.602 | automatic low-noise fallback | 1.7376 | 2.8404 | 3.4752 | 0 | 24.9078 | 13.6594 | 1004.432 | 1005.7158 | 1005.0704 | 0.63843 | 1540.677 | 1536.2674 | 1539.3111 | -1.3659 | 0.082273 | FALSE
8 | 6 | 46267.6034 | automatic low-noise fallback | 1.7377 | 2.837 | 3.4754 | 0 | 24.9354 | 13.7354 | 1004.441 | 1005.714 | 1005.0682 | 0.62715 | 1540.711 | 1536.2875 | 1539.3316 | -1.3794 | 0.083412 | FALSE
8 | 6 | 46267.6047 | automatic low-noise fallback | 1.7378 | 2.8337 | 3.4756 | 0 | 24.9611 | 13.8114 | 1004.445 | 1005.7127 | 1005.0665 | 0.62146 | 1540.739 | 1536.3043 | 1539.3487 | -1.3903 | 0.084551 | FALSE
8 | 6 | 46267.6061 | automatic low-noise fallback | 1.7379 | 2.8303 | 3.4758 | 0 | 24.9826 | 13.8875 | 1004.45 | 1005.7127 | 1005.0661 | 0.61607 | 1540.76 | 1536.3137 | 1539.3583 | -1.4017 | 0.085691 | FALSE
8 | 6 | 46267.6075 | automatic low-noise fallback | 1.738 | 2.8269 | 3.476 | 0 | 25.0215 | 13.9635 | 1004.448 | 1005.707 | 1005.06 | 0.61201 | 1540.842 | 1536.3531 | 1539.3981 | -1.4439 | 0.086832 | FALSE
9 | 1 | 46272.3809 | quality flags | 1.826 | 3.3648 | 3.6521 | 0 | 22.3999 | 4.3357 | 1005.543 | 1006.3194 | 1005.8456 | 0.30258 | 1540.252 | 1536.9764 | 1539.6597 | -0.59235 | 0.0039765 | FALSE
9 | 1 | 46272.3822 | quality flags | 1.8262 | 3.361 | 3.6523 | 0 | 22.4218 | 4.3964 | 1005.542 | 1006.3198 | 1005.8423 | 0.30031 | 1540.276 | 1536.9851 | 1539.6987 | -0.57735 | 0.0052743 | FALSE
9 | 1 | 46272.3836 | quality flags | 1.8263 | 3.3572 | 3.6525 | 0 | 22.4412 | 4.4571 | 1005.54 | 1006.321 | 1005.8406 | 0.30061 | 1540.292 | 1536.9892 | 1539.7351 | -0.5569 | 0.0065722 | FALSE
9 | 1 | 46272.385 | quality flags | 1.8264 | 3.3534 | 3.6527 | 0 | 22.4562 | 4.5177 | 1005.54 | 1006.3235 | 1005.8408 | 0.30079 | 1540.302 | 1536.9849 | 1539.7666 | -0.53541 | 0.0078703 | FALSE
9 | 1 | 46272.3864 | quality flags | 1.8265 | 3.3496 | 3.653 | 0 | 22.4699 | 4.5784 | 1005.54 | 1006.3265 | 1005.8417 | 0.30171 | 1540.31 | 1536.9781 | 1539.8005 | -0.5095 | 0.0091686 | FALSE
9 | 1 | 46272.3878 | quality flags | 1.8266 | 3.3458 | 3.6532 | 0 | 22.4846 | 4.6391 | 1005.54 | 1006.3291 | 1005.8128 | 0.27278 | 1540.323 | 1536.9733 | 1540.0066 | -0.31643 | 0.010467 | FALSE
9 | 1 | 46272.3892 | quality flags | 1.8267 | 3.342 | 3.6534 | 0 | 22.4983 | 4.6997 | 1005.54 | 1006.3321 | 1005.7998 | 0.25981 | 1540.331 | 1536.9667 | 1540.1042 | -0.22685 | 0.011766 | FALSE
9 | 1 | 46272.3906 | quality flags | 1.8268 | 3.3381 | 3.6536 | 0 | 22.5101 | 4.7604 | 1005.54 | 1006.3357 | 1005.783 | 0.24302 | 1540.339 | 1536.9563 | 1540.2019 | -0.13714 | 0.013064 | FALSE
9 | 1 | 46272.392 | quality flags | 1.8269 | 3.3343 | 3.6539 | 0 | 22.5228 | 4.8211 | 1005.54 | 1006.339 | 1005.7604 | 0.22044 | 1540.348 | 1536.9477 | 1540.3001 | -0.047908 | 0.012337 | FALSE
9 | 1 | 46272.3934 | quality flags | 1.827 | 3.3305 | 3.6541 | 0 | 22.5354 | 4.8817 | 1005.54 | 1006.3423 | 1005.7311 | 0.1911 | 1540.356 | 1536.9389 | 1540.3923 | 0.036297 | 0.011038 | FALSE
9 | 1 | 46272.3947 | quality flags | 1.8272 | 3.3267 | 3.6543 | 0 | 22.5485 | 4.9424 | 1005.54 | 1006.3454 | 1005.6934 | 0.15339 | 1540.367 | 1536.9311 | 1540.4759 | 0.10891 | 0.0097385 | FALSE
9 | 1 | 46272.3961 | quality flags | 1.8273 | 3.3229 | 3.6545 | 0 | 22.5606 | 5.0031 | 1005.539 | 1006.3489 | 1005.6464 | 0.10738 | 1540.375 | 1536.9214 | 1540.5455 | 0.17049 | 0.0084392 | FALSE
9 | 1 | 46272.3975 | quality flags | 1.8274 | 3.319 | 3.6548 | 0 | 22.5712 | 5.0637 | 1005.539 | 1006.3529 | 1005.589 | 0.049953 | 1540.382 | 1536.9087 | 1540.5988 | 0.21676 | 0.0071398 | FALSE
9 | 1 | 46272.3989 | quality flags | 1.8275 | 3.3152 | 3.655 | 0 | 22.5861 | 5.1244 | 1005.539 | 1006.3555 | 1005.5185 | -0.020509 | 1540.4 | 1536.9042 | 1540.6468 | 0.24682 | 0.0058402 | FALSE
9 | 2 | 46272.4119 | quality flags | 1.8014 | 3.2277 | 5.0892 | 0 | 22.836 | 5.7404 | 1006.602 | 1007.716 | 1006.4571 | -0.1449 | 1549.199 | 1543.9573 | 1549.6425 | 0.44349 | 0.11911 | FALSE
9 | 2 | 46272.4133 | quality flags | 1.8015 | 3.2239 | 5.0895 | 0 | 22.8415 | 5.801 | 1006.607 | 1007.7213 | 1006.4625 | -0.14446 | 1549.182 | 1543.9335 | 1549.6201 | 0.43808 | 0.11865 | FALSE
9 | 2 | 46272.4161 | quality flags | 1.8018 | 3.2164 | 5.0901 | 0 | 22.8508 | 5.9224 | 1006.614 | 1007.7324 | 1006.474 | -0.13998 | 1549.155 | 1543.8832 | 1549.5728 | 0.41784 | 0.11777 | FALSE
9 | 2 | 46272.4175 | quality flags | 1.8019 | 3.2126 | 5.0904 | 0 | 22.8517 | 5.9831 | 1006.618 | 1007.7393 | 1006.481 | -0.13697 | 1549.136 | 1543.8523 | 1549.5435 | 0.40748 | 0.11734 | FALSE
9 | 2 | 46272.4188 | quality flags | 1.802 | 3.2088 | 5.0908 | 0 | 22.8547 | 6.0437 | 1006.621 | 1007.7454 | 1006.4873 | -0.13366 | 1549.124 | 1543.8246 | 1549.5175 | 0.39348 | 0.11693 | FALSE
9 | 2 | 46272.4202 | quality flags | 1.8021 | 3.2051 | 5.0911 | 0 | 22.8569 | 6.1044 | 1006.625 | 1007.7518 | 1006.4939 | -0.13105 | 1549.111 | 1543.7956 | 1549.4903 | 0.37925 | 0.11653 | FALSE
9 | 2 | 46272.4216 | quality flags | 1.8022 | 3.2013 | 5.0914 | 0 | 22.8585 | 6.1651 | 1006.628 | 1007.7584 | 1006.5008 | -0.12724 | 1549.096 | 1543.7657 | 1549.4622 | 0.36618 | 0.11615 | FALSE
9 | 2 | 46272.423 | quality flags | 1.8023 | 3.1975 | 5.0917 | 0 | 22.8617 | 6.2258 | 1006.63 | 1007.7645 | 1006.507 | -0.12296 | 1549.085 | 1543.7383 | 1549.4367 | 0.35172 | 0.11578 | FALSE
9 | 2 | 46272.4244 | quality flags | 1.8024 | 3.1937 | 5.092 | 0 | 22.8671 | 6.2865 | 1006.633 | 1007.7698 | 1006.5126 | -0.12041 | 1549.079 | 1543.7143 | 1549.4147 | 0.33574 | 0.11542 | FALSE
9 | 2 | 46272.4258 | quality flags | 1.8025 | 3.19 | 5.0923 | 0 | 22.8724 | 6.3471 | 1006.634 | 1007.7752 | 1006.5182 | -0.1158 | 1549.074 | 1543.6901 | 1549.3926 | 0.31863 | 0.11507 | FALSE
9 | 2 | 46272.4272 | quality flags | 1.8026 | 3.1862 | 5.0926 | 0 | 22.8785 | 6.4078 | 1006.635 | 1007.7803 | 1006.5235 | -0.11146 | 1549.073 | 1543.6673 | 1549.3719 | 0.29893 | 0.11474 | FALSE
9 | 2 | 46272.4286 | quality flags | 1.8027 | 3.1824 | 5.0929 | 0 | 22.885 | 6.4685 | 1006.637 | 1007.7852 | 1006.5288 | -0.10825 | 1549.07 | 1543.645 | 1549.3519 | 0.28193 | 0.11442 | FALSE
9 | 2 | 46272.43 | quality flags | 1.8028 | 3.1786 | 5.0932 | 0 | 22.8927 | 6.5292 | 1006.638 | 1007.7898 | 1006.5336 | -0.10442 | 1549.07 | 1543.6246 | 1549.3339 | 0.26389 | 0.11411 | FALSE
9 | 2 | 46272.4313 | quality flags | 1.803 | 3.1749 | 5.0935 | 0 | 22.9002 | 6.5899 | 1006.639 | 1007.7944 | 1006.5385 | -0.10051 | 1549.072 | 1543.6039 | 1549.3155 | 0.24354 | 0.11382 | FALSE
9 | 3 | 46272.4446 | quality flags | 1.6411 | 2.8553 | 4.6363 | 0 | 22.984 | 7.1702 | 1005.757 | 1006.8459 | 1005.7605 | 0.0035453 | 1543.957 | 1538.7407 | 1543.8012 | -0.15579 | 0.077145 | FALSE
9 | 3 | 46272.446 | quality flags | 1.6412 | 2.8519 | 4.6366 | 0 | 22.996 | 7.2309 | 1005.757 | 1006.8486 | 1005.7636 | 0.0066397 | 1543.956 | 1538.7316 | 1543.7931 | -0.16286 | 0.076945 | FALSE
9 | 3 | 46272.4474 | quality flags | 1.6413 | 2.8484 | 4.6368 | 0 | 23.0077 | 7.2916 | 1005.757 | 1006.8514 | 1005.7668 | 0.0097752 | 1543.953 | 1538.7222 | 1543.7847 | -0.16835 | 0.076762 | FALSE
9 | 3 | 46272.4488 | quality flags | 1.6414 | 2.845 | 4.6371 | 0 | 23.0184 | 7.3523 | 1005.757 | 1006.8544 | 1005.7702 | 0.013205 | 1543.955 | 1538.7112 | 1543.7744 | -0.18056 | 0.076597 | FALSE
9 | 3 | 46272.4502 | quality flags | 1.6415 | 2.8415 | 4.6373 | 0 | 23.0286 | 7.4129 | 1005.758 | 1006.8577 | 1005.7738 | 0.015782 | 1543.958 | 1538.6993 | 1543.7633 | -0.19474 | 0.076449 | FALSE
9 | 3 | 46272.4516 | quality flags | 1.6416 | 2.838 | 4.6376 | 0 | 23.0377 | 7.4736 | 1005.758 | 1006.8613 | 1005.7777 | 0.01971 | 1543.959 | 1538.6854 | 1543.75 | -0.20895 | 0.07632 | FALSE
9 | 3 | 46272.453 | quality flags | 1.6417 | 2.8346 | 4.6378 | 0 | 23.0456 | 7.5343 | 1005.759 | 1006.8653 | 1005.782 | 0.022971 | 1543.959 | 1538.6697 | 1543.7349 | -0.22409 | 0.076208 | FALSE
9 | 3 | 46272.4544 | quality flags | 1.6418 | 2.8311 | 4.6381 | 0 | 23.0552 | 7.595 | 1005.759 | 1006.8688 | 1005.7857 | 0.026692 | 1543.964 | 1538.6566 | 1543.7223 | -0.24165 | 0.076114 | FALSE
9 | 3 | 46272.4557 | quality flags | 1.6418 | 2.8277 | 4.6383 | 0 | 23.0643 | 7.6557 | 1005.758 | 1006.8724 | 1005.7179 | -0.040087 | 1543.969 | 1538.6429 | 1544.0862 | 0.1172 | 0.076038 | TRUE
9 | 3 | 46272.4571 | quality flags | 1.6419 | 2.8242 | 4.6386 | 0 | 23.0743 | 7.7163 | 1005.758 | 1006.8757 | 1005.7214 | -0.036594 | 1543.976 | 1538.6306 | 1544.0742 | 0.098223 | 0.075981 | TRUE
9 | 3 | 46272.4585 | quality flags | 1.642 | 2.8207 | 4.6389 | 0 | 23.0846 | 7.777 | 1005.758 | 1006.8789 | 1005.7248 | -0.033232 | 1543.985 | 1538.6188 | 1544.0628 | 0.077765 | 0.075942 | TRUE
9 | 3 | 46272.4599 | quality flags | 1.6421 | 2.8173 | 4.6391 | 0 | 23.0958 | 7.8377 | 1005.757 | 1006.8818 | 1005.7278 | -0.029186 | 1543.996 | 1538.6085 | 1544.0528 | 0.056784 | 0.07592 | TRUE
9 | 3 | 46272.4613 | quality flags | 1.6422 | 2.8138 | 4.6394 | 0 | 23.1078 | 7.8984 | 1005.756 | 1006.8845 | 1005.7306 | -0.025415 | 1544.007 | 1538.5995 | 1544.0441 | 0.03706 | 0.075918 | TRUE
9 | 3 | 46272.4627 | quality flags | 1.6423 | 2.8104 | 4.6396 | 0 | 23.1185 | 7.9591 | 1005.755 | 1006.8876 | 1005.7337 | -0.021264 | 1544.017 | 1538.5884 | 1544.0332 | 0.016223 | 0.075933 | TRUE
9 | 3 | 46272.4641 | quality flags | 1.6424 | 2.8069 | 4.6399 | 0 | 23.1283 | 8.0197 | 1005.755 | 1006.8911 | 1005.7372 | -0.017819 | 1544.027 | 1538.5757 | 1544.0207 | -0.0062904 | 0.075966 | TRUE
9 | 3 | 46272.4655 | quality flags | 1.6425 | 2.8034 | 4.6401 | 0 | 23.1381 | 8.0804 | 1005.755 | 1006.8944 | 1005.7405 | -0.01445 | 1544.037 | 1538.5631 | 1544.0084 | -0.028568 | 0.076018 | TRUE
9 | 3 | 46272.4669 | quality flags | 1.6426 | 2.8 | 4.6404 | 0 | 23.1485 | 8.1411 | 1005.754 | 1006.8977 | 1005.7437 | -0.010255 | 1544.042 | 1538.5514 | 1543.9969 | -0.045107 | 0.076088 | TRUE
9 | 3 | 46272.4682 | quality flags | 1.6427 | 2.7955 | 4.6407 | 0 | 23.1585 | 8.219 | 1005.754 | 1006.9029 | 1005.7489 | -0.0051466 | 1544.052 | 1538.5309 | 1543.9767 | -0.075323 | 0.076205 | TRUE
9 | 4 | 46272.5189 | quality flags | 1.9783 | 3.2903 | 5.2913 | 0 | 23.1548 | 11.3532 | 1007.548 | 1008.794 | 1007.6065 | 0.05846 | 1552.43 | 1545.8634 | 1552.3538 | -0.076179 | 0.076024 | FALSE
9 | 4 | 46272.5203 | quality flags | 1.9784 | 3.2869 | 5.2916 | 0 | 23.197 | 11.4139 | 1007.542 | 1008.7862 | 1007.5988 | 0.056804 | 1552.49 | 1545.8963 | 1552.3872 | -0.10281 | 0.07569 | FALSE
9 | 4 | 46272.5217 | quality flags | 1.9785 | 3.2835 | 5.2918 | 0 | 23.2349 | 11.4745 | 1007.535 | 1008.7798 | 1007.5926 | 0.057607 | 1552.546 | 1545.9227 | 1552.4141 | -0.13189 | 0.075373 | FALSE
9 | 4 | 46272.523 | quality flags | 1.9786 | 3.2801 | 5.2921 | 0 | 23.2698 | 11.5352 | 1007.529 | 1008.7745 | 1007.5874 | 0.058391 | 1552.594 | 1545.9447 | 1552.4367 | -0.15732 | 0.075072 | FALSE
9 | 4 | 46272.5244 | quality flags | 1.9787 | 3.2768 | 5.2924 | 0 | 23.3026 | 11.5959 | 1007.523 | 1008.7698 | 1007.5829 | 0.059887 | 1552.638 | 1545.9636 | 1552.4561 | -0.18194 | 0.074787 | FALSE
9 | 4 | 46272.5258 | quality flags | 1.9788 | 3.2734 | 5.2927 | 0 | 23.3342 | 11.6566 | 1007.517 | 1008.7656 | 1007.5788 | 0.061815 | 1552.681 | 1545.9806 | 1552.4735 | -0.20752 | 0.074519 | FALSE
9 | 4 | 46272.5272 | quality flags | 1.9789 | 3.27 | 5.293 | 0 | 23.3641 | 11.7173 | 1007.512 | 1008.7619 | 1007.5753 | 0.063279 | 1552.718 | 1545.9951 | 1552.4885 | -0.22951 | 0.074268 | FALSE
9 | 4 | 46272.5286 | quality flags | 1.979 | 3.2666 | 5.2933 | 0 | 23.3916 | 11.7779 | 1007.507 | 1008.7591 | 1007.5725 | 0.06555 | 1552.752 | 1546.0062 | 1552.4999 | -0.25207 | 0.074034 | FALSE
9 | 4 | 46272.53 | quality flags | 1.9791 | 3.2632 | 5.2936 | 0 | 23.4175 | 11.8386 | 1007.503 | 1008.7568 | 1007.5703 | 0.067339 | 1552.784 | 1546.0149 | 1552.5091 | -0.27494 | 0.073817 | FALSE
9 | 4 | 46272.5314 | quality flags | 1.9793 | 3.2598 | 5.2938 | 0 | 23.4425 | 11.8993 | 1007.498 | 1008.7548 | 1007.5684 | 0.07043 | 1552.816 | 1546.0223 | 1552.5168 | -0.29919 | 0.073618 | FALSE
9 | 4 | 46272.5328 | quality flags | 1.9794 | 3.2564 | 5.2941 | 0 | 23.4666 | 11.96 | 1007.494 | 1008.7531 | 1007.5668 | 0.07282 | 1552.845 | 1546.0283 | 1552.5232 | -0.32181 | 0.073437 | FALSE
9 | 4 | 46272.5342 | quality flags | 1.9795 | 3.2531 | 5.2944 | 0 | 23.4907 | 12.0206 | 1007.49 | 1008.7514 | 1007.5652 | 0.075207 | 1552.876 | 1546.0343 | 1552.5295 | -0.3465 | 0.073273 | FALSE
9 | 4 | 46272.5355 | quality flags | 1.9796 | 3.2497 | 5.2947 | 0 | 23.5138 | 12.0813 | 1007.486 | 1008.7501 | 1007.5639 | 0.077932 | 1552.901 | 1546.0387 | 1552.5343 | -0.36673 | 0.073127 | FALSE
9 | 4 | 46272.5369 | quality flags | 1.9797 | 3.2463 | 5.295 | 0 | 23.5357 | 12.142 | 1007.483 | 1008.7491 | 1007.563 | 0.08002 | 1552.927 | 1546.0416 | 1552.5374 | -0.38958 | 0.072999 | FALSE
9 | 5 | 46272.5483 | quality flags | 1.9625 | 4.1003 | 5.2491 | 0 | 23.8705 | 12.6405 | 1005.86 | 1007.1077 | 1006.4077 | 0.54772 | 1561.047 | 1553.787 | 1559.6687 | -1.3783 | 0.23717 | FALSE
9 | 5 | 46272.5511 | quality flags | 1.9627 | 4.0937 | 5.2496 | 0 | 23.8833 | 12.7619 | 1005.881 | 1007.1157 | 1006.4156 | 0.53464 | 1560.949 | 1553.7483 | 1559.6372 | -1.3118 | 0.2386 | FALSE
9 | 5 | 46272.5525 | quality flags | 1.9628 | 4.0904 | 5.2499 | 0 | 23.8888 | 12.8225 | 1005.889 | 1007.12 | 1006.4199 | 0.53091 | 1560.9 | 1553.7278 | 1559.6204 | -1.2796 | 0.23932 | FALSE
9 | 5 | 46272.5539 | quality flags | 1.9629 | 4.0871 | 5.2502 | 0 | 23.8949 | 12.8832 | 1005.896 | 1007.1241 | 1006.424 | 0.52798 | 1560.867 | 1553.708 | 1559.6043 | -1.2627 | 0.24004 | FALSE
9 | 5 | 46272.5553 | quality flags | 1.963 | 4.0838 | 5.2505 | 0 | 23.9044 | 12.9439 | 1005.899 | 1007.127 | 1006.4269 | 0.52788 | 1560.852 | 1553.6925 | 1559.5925 | -1.2595 | 0.24076 | FALSE
9 | 5 | 46272.5567 | quality flags | 1.9631 | 4.0804 | 5.2508 | 0 | 23.9142 | 13.0046 | 1005.901 | 1007.1299 | 1006.4297 | 0.52867 | 1560.84 | 1553.6775 | 1559.5811 | -1.2589 | 0.24149 | FALSE
9 | 5 | 46272.5581 | quality flags | 1.9632 | 4.0771 | 5.251 | 0 | 23.9254 | 13.0652 | 1005.902 | 1007.1322 | 1006.432 | 0.52998 | 1560.837 | 1553.6641 | 1559.5715 | -1.2655 | 0.24222 | FALSE
9 | 5 | 46272.5595 | quality flags | 1.9634 | 4.0738 | 5.2513 | 0 | 23.9362 | 13.1259 | 1005.903 | 1007.1347 | 1006.4344 | 0.53142 | 1560.828 | 1553.6503 | 1559.5614 | -1.2666 | 0.24296 | FALSE
9 | 5 | 46272.5608 | quality flags | 1.9635 | 4.0705 | 5.2516 | 0 | 23.9471 | 13.1866 | 1005.903 | 1007.1371 | 1006.4368 | 0.53384 | 1560.823 | 1553.6366 | 1559.5514 | -1.2716 | 0.2437 | FALSE
9 | 5 | 46272.5622 | quality flags | 1.9636 | 4.0672 | 5.2519 | 0 | 23.9583 | 13.2473 | 1005.902 | 1007.1395 | 1006.4392 | 0.53717 | 1560.822 | 1553.6232 | 1559.5418 | -1.2802 | 0.24444 | FALSE
9 | 5 | 46272.5636 | quality flags | 1.9637 | 4.0639 | 5.2522 | 0 | 23.9706 | 13.308 | 1005.902 | 1007.1415 | 1006.4411 | 0.53911 | 1560.824 | 1553.6113 | 1559.5336 | -1.2904 | 0.24518 | FALSE
9 | 5 | 46272.565 | quality flags | 1.9638 | 4.0605 | 5.2524 | 0 | 23.9809 | 13.3686 | 1005.901 | 1007.1441 | 1006.4437 | 0.54272 | 1560.823 | 1553.5969 | 1559.523 | -1.3 | 0.24593 | FALSE
9 | 6 | 46272.5761 | quality flags | 1.8815 | 3.8634 | 5.0325 | 0 | 24.07 | 13.8544 | 1005.482 | 1006.7052 | 1005.4271 | -0.054928 | 1558.222 | 1551.0156 | 1556.9867 | -1.2353 | 0.27931 | FALSE
9 | 6 | 46272.5775 | quality flags | 1.8816 | 3.8602 | 5.0327 | 0 | 24.0838 | 13.9151 | 1005.484 | 1006.7066 | 1005.4283 | -0.055732 | 1558.192 | 1551.0076 | 1556.98 | -1.212 | 0.27842 | FALSE
9 | 6 | 46272.5789 | quality flags | 1.8817 | 3.857 | 5.033 | 0 | 24.0974 | 13.9757 | 1005.489 | 1006.7079 | 1005.4295 | -0.059519 | 1558.173 | 1550.9995 | 1556.9732 | -1.1998 | 0.27752 | FALSE
9 | 6 | 46272.5803 | quality flags | 1.8818 | 3.8538 | 5.0332 | 0 | 24.1136 | 14.0364 | 1005.492 | 1006.7084 | 1005.4299 | -0.062122 | 1558.158 | 1550.9946 | 1556.9697 | -1.1883 | 0.27663 | FALSE
9 | 6 | 46272.5817 | quality flags | 1.8819 | 3.8506 | 5.0335 | 0 | 24.1267 | 14.0971 | 1005.493 | 1006.7099 | 1005.4313 | -0.061729 | 1558.142 | 1550.9858 | 1556.9622 | -1.1798 | 0.27574 | FALSE
9 | 6 | 46272.5831 | quality flags | 1.882 | 3.8474 | 5.0337 | 0 | 24.1377 | 14.1578 | 1005.495 | 1006.7122 | 1005.4334 | -0.061588 | 1558.132 | 1550.974 | 1556.9517 | -1.1803 | 0.27485 | FALSE
9 | 6 | 46272.5845 | quality flags | 1.8821 | 3.8442 | 5.034 | 0 | 24.1486 | 14.2185 | 1005.495 | 1006.7145 | 1005.4356 | -0.059408 | 1558.12 | 1550.9621 | 1556.9411 | -1.1789 | 0.27396 | FALSE
9 | 6 | 46272.5859 | quality flags | 1.8822 | 3.841 | 5.0343 | 0 | 24.1579 | 14.2791 | 1005.496 | 1006.7173 | 1005.4383 | -0.057703 | 1558.109 | 1550.948 | 1556.9284 | -1.1806 | 0.27308 | FALSE
9 | 6 | 46272.5872 | quality flags | 1.8823 | 3.8378 | 5.0345 | 0 | 24.1667 | 14.3398 | 1005.496 | 1006.7203 | 1005.4412 | -0.054814 | 1558.104 | 1550.9333 | 1556.9149 | -1.1891 | 0.27219 | FALSE
9 | 6 | 46272.5886 | quality flags | 1.8824 | 3.8346 | 5.0348 | 0 | 24.1761 | 14.4005 | 1005.496 | 1006.7231 | 1005.4439 | -0.052139 | 1558.102 | 1550.9194 | 1556.9023 | -1.1997 | 0.27131 | FALSE
9 | 7 | 46272.5979 | quality flags | 1.8056 | 3.6566 | 4.8295 | 0 | 24.2392 | 14.8045 | 1005.106 | 1006.315 | 1005.0805 | -0.02548 | 1555.663 | 1548.5345 | 1552.4747 | -3.1883 | 0.25609 | FALSE
9 | 7 | 46272.5993 | quality flags | 1.8057 | 3.6536 | 4.8297 | 0 | 24.26 | 14.8652 | 1005.107 | 1006.3138 | 1005.0789 | -0.028068 | 1555.659 | 1548.5385 | 1552.4786 | -3.1804 | 0.25532 | FALSE
9 | 7 | 46272.6007 | quality flags | 1.8058 | 3.6505 | 4.8299 | 0 | 24.2783 | 14.9259 | 1005.108 | 1006.3134 | 1005.0782 | -0.029814 | 1555.65 | 1548.5389 | 1552.4789 | -3.1711 | 0.25454 | FALSE
9 | 7 | 46272.602 | quality flags | 1.8059 | 3.6474 | 4.8302 | 0 | 24.2957 | 14.9866 | 1005.109 | 1006.3134 | 1005.0777 | -0.031276 | 1555.642 | 1548.538 | 1552.4781 | -3.1639 | 0.25377 | FALSE
9 | 7 | 46272.6034 | quality flags | 1.806 | 3.6443 | 4.8304 | 0 | 24.312 | 15.0472 | 1005.108 | 1006.3137 | 1005.0949 | -0.013132 | 1555.643 | 1548.5355 | 1553.932 | -1.711 | 0.253 | FALSE
9 | 7 | 46272.6048 | quality flags | 1.8061 | 3.6413 | 4.8307 | 0 | 24.3309 | 15.1079 | 1005.106 | 1006.3131 | 1005.0941 | -0.011895 | 1555.649 | 1548.5368 | 1553.9356 | -1.7134 | 0.25223 | FALSE
9 | 7 | 46272.6062 | quality flags | 1.8062 | 3.6382 | 4.8309 | 0 | 24.3473 | 15.1686 | 1005.104 | 1006.3134 | 1005.0942 | -0.0098166 | 1555.653 | 1548.5344 | 1553.9357 | -1.7173 | 0.25147 | FALSE
9 | 7 | 46272.6076 | quality flags | 1.8063 | 3.6351 | 4.8311 | 0 | 24.3628 | 15.2293 | 1005.103 | 1006.314 | 1005.0946 | -0.0083957 | 1555.657 | 1548.5306 | 1553.9342 | -1.7228 | 0.2507 | FALSE
9 | 7 | 46272.609 | quality flags | 1.8063 | 3.6321 | 4.8314 | 0 | 24.3762 | 15.29 | 1005.102 | 1006.3153 | 1005.0957 | -0.0063079 | 1555.655 | 1548.524 | 1553.93 | -1.725 | 0.24994 | FALSE
9 | 7 | 46272.6104 | quality flags | 1.8064 | 3.629 | 4.8316 | 0 | 24.3879 | 15.3506 | 1005.102 | 1006.3171 | 1005.0974 | -0.0046369 | 1555.656 | 1548.5149 | 1553.9232 | -1.7328 | 0.24918 | FALSE
9 | 7 | 46272.6118 | quality flags | 1.8065 | 3.6259 | 4.8318 | 0 | 24.3992 | 15.4113 | 1005.102 | 1006.3191 | 1005.0992 | -0.0028369 | 1555.655 | 1548.5052 | 1553.9159 | -1.7391 | 0.24842 | FALSE
9 | 8 | 46272.6192 | quality flags | 1.7359 | 3.4674 | 4.6431 | 0 | 24.4189 | 15.738 | 1004.76 | 1005.9525 | 1004.6728 | -0.087231 | 1553.337 | 1546.3157 | 1550.3955 | -2.9415 | 0.24874 | FALSE
9 | 8 | 46272.6206 | quality flags | 1.736 | 3.4645 | 4.6433 | 0 | 24.4308 | 15.7987 | 1004.765 | 1005.9542 | 1004.8178 | 0.052779 | 1553.315 | 1546.3086 | 1549.7677 | -3.5473 | 0.24789 | FALSE
9 | 8 | 46272.622 | quality flags | 1.7361 | 3.4615 | 4.6435 | 0 | 24.4446 | 15.8593 | 1004.766 | 1005.9552 | 1004.8184 | 0.052441 | 1553.306 | 1546.3042 | 1549.7638 | -3.5422 | 0.24705 | FALSE
9 | 8 | 46272.6234 | quality flags | 1.7362 | 3.4585 | 4.6437 | 0 | 24.4593 | 15.92 | 1004.766 | 1005.9559 | 1004.8188 | 0.052788 | 1553.312 | 1546.3013 | 1549.7614 | -3.5506 | 0.2462 | FALSE
9 | 8 | 46272.6248 | quality flags | 1.7363 | 3.4556 | 4.6439 | 0 | 24.4752 | 15.9807 | 1004.764 | 1005.9562 | 1004.8187 | 0.05473 | 1553.317 | 1546.3002 | 1549.7608 | -3.5562 | 0.24536 | FALSE
9 | 8 | 46272.6262 | quality flags | 1.7363 | 3.4526 | 4.6442 | 0 | 24.4895 | 16.0414 | 1004.764 | 1005.9571 | 1004.8193 | 0.05525 | 1553.321 | 1546.2965 | 1549.7576 | -3.5634 | 0.24452 | FALSE
9 | 8 | 46272.6276 | quality flags | 1.7364 | 3.4497 | 4.6444 | 0 | 24.5028 | 16.1021 | 1004.763 | 1005.9583 | 1004.82 | 0.057045 | 1553.323 | 1546.2915 | 1549.7532 | -3.5698 | 0.24368 | FALSE
9 | 8 | 46272.629 | quality flags | 1.7365 | 3.4467 | 4.6446 | 0 | 24.5151 | 16.1627 | 1004.763 | 1005.9598 | 1004.8212 | 0.058203 | 1553.326 | 1546.2849 | 1549.7471 | -3.5789 | 0.24284 | FALSE
9 | 8 | 46272.6304 | quality flags | 1.7366 | 3.4437 | 4.6448 | 0 | 24.5268 | 16.2234 | 1004.762 | 1005.9615 | 1004.8225 | 0.060544 | 1553.326 | 1546.2775 | 1549.7402 | -3.5858 | 0.242 | FALSE
9 | 9 | 46272.6398 | quality flags | 1.6724 | 3.2959 | 4.473 | 0 | 24.5794 | 16.6354 | 1004.45 | 1005.6261 | 1004.8619 | 0.41186 | 1551.255 | 1544.3224 | 1547.5348 | -3.7202 | 0.19821 | FALSE
9 | 9 | 46272.6412 | quality flags | 1.6725 | 3.2931 | 4.4732 | 0 | 24.5953 | 16.6961 | 1004.45 | 1005.6263 | 1004.8618 | 0.41183 | 1551.256 | 1544.3229 | 1547.5378 | -3.7182 | 0.19742 | FALSE
9 | 9 | 46272.6426 | quality flags | 1.6725 | 3.2902 | 4.4735 | 0 | 24.6165 | 16.7568 | 1004.448 | 1005.6248 | 1004.8601 | 0.41205 | 1551.275 | 1544.3315 | 1547.5491 | -3.7259 | 0.19663 | FALSE
9 | 9 | 46272.644 | quality flags | 1.6726 | 3.2874 | 4.4737 | 0 | 24.636 | 16.8175 | 1004.447 | 1005.6239 | 1004.8588 | 0.41182 | 1551.283 | 1544.3376 | 1547.5578 | -3.7252 | 0.19585 | FALSE
9 | 9 | 46272.6453 | quality flags | 1.6727 | 3.2845 | 4.4739 | 0 | 24.6529 | 16.8782 | 1004.445 | 1005.6238 | 1004.8585 | 0.41345 | 1551.296 | 1544.3396 | 1547.5625 | -3.7335 | 0.19506 | FALSE
10 | 1 | 46273.3507 | quality flags | 1.8251 | 3.4 | 3.6501 | 0 | 23.5447 | 3.7778 | 1005.381 | 1005.8969 | 1005.3812 | 0.00020435 | 1542.029 | 1539.3682 | 1542.5505 | 0.52152 | 0.0079516 | FALSE
10 | 1 | 46273.3521 | quality flags | 1.8252 | 3.3961 | 3.6504 | 0 | 23.5635 | 3.8384 | 1005.381 | 1005.8983 | 1005.3984 | 0.017436 | 1542.035 | 1539.3696 | 1542.5145 | 0.4795 | 0.0066566 | FALSE
10 | 1 | 46273.3535 | quality flags | 1.8253 | 3.3923 | 3.6506 | 0 | 23.5818 | 3.8991 | 1005.381 | 1005.8998 | 1005.4179 | 0.036924 | 1542.044 | 1539.3701 | 1542.46 | 0.41602 | 0.0053615 | FALSE
10 | 1 | 46273.3548 | quality flags | 1.8254 | 3.3885 | 3.6508 | 0 | 23.5995 | 3.9598 | 1005.38 | 1005.9015 | 1005.4384 | 0.05844 | 1542.057 | 1539.3696 | 1542.369 | 0.31196 | 0.0040663 | FALSE
10 | 1 | 46273.3562 | quality flags | 1.8255 | 3.3847 | 3.651 | 0 | 23.6159 | 4.0204 | 1005.379 | 1005.9036 | 1005.4583 | 0.079309 | 1542.067 | 1539.3666 | 1542.2177 | 0.15072 | 0.0027711 | FALSE
10 | 1 | 46273.3576 | quality flags | 1.8256 | 3.3809 | 3.6513 | 0 | 23.6295 | 4.0811 | 1005.379 | 1005.9066 | 1005.4753 | 0.096344 | 1542.073 | 1539.3587 | 1541.9266 | -0.14645 | 0.0014762 | FALSE
10 | 1 | 46273.359 | quality flags | 1.8257 | 3.3771 | 3.6515 | 0 | 23.6455 | 4.1418 | 1005.378 | 1005.9089 | 1005.4843 | 0.10632 | 1542.086 | 1539.3551 | 1541.8858 | -0.20017 | 0.00019279 | FALSE
10 | 1 | 46273.3604 | quality flags | 1.8259 | 3.3733 | 3.6517 | 0 | 23.6599 | 4.2024 | 1005.376 | 1005.9117 | 1005.482 | 0.10597 | 1542.096 | 1539.3485 | 1541.902 | -0.19399 | 0.0011197 | FALSE
10 | 1 | 46273.3618 | quality flags | 1.826 | 3.3695 | 3.6519 | 0 | 23.6733 | 4.2631 | 1005.376 | 1005.9147 | 1005.4625 | 0.086548 | 1542.104 | 1539.3403 | 1541.9692 | -0.13479 | 0.0024146 | FALSE
10 | 1 | 46273.3632 | quality flags | 1.8261 | 3.3656 | 3.6521 | 0 | 23.6865 | 4.3238 | 1005.375 | 1005.9179 | 1005.4217 | 0.046718 | 1542.114 | 1539.3317 | 1542.0666 | -0.047409 | 0.0037105 | FALSE
10 | 1 | 46273.3646 | quality flags | 1.8262 | 3.3618 | 3.6524 | 0 | 23.6983 | 4.3844 | 1005.375 | 1005.9215 | 1005.3614 | -0.013629 | 1542.122 | 1539.3204 | 1542.1774 | 0.055397 | 0.0050068 | FALSE
10 | 1 | 46273.366 | quality flags | 1.8263 | 3.358 | 3.6526 | 0 | 23.7089 | 4.4451 | 1005.376 | 1005.9254 | 1005.2918 | -0.084195 | 1542.124 | 1539.3072 | 1542.2949 | 0.17095 | 0.0060983 | FALSE
10 | 2 | 46273.3762 | quality flags | 1.773 | 3.2276 | 3.5461 | 0 | 23.7833 | 4.9499 | 1005.118 | 1005.6887 | 1004.5057 | -0.61228 | 1540.751 | 1537.8638 | 1541.8241 | 1.0731 | 0.054765 | FALSE
10 | 2 | 46273.3776 | quality flags | 1.7731 | 3.2239 | 3.5463 | 0 | 23.8006 | 5.0105 | 1005.119 | 1005.6905 | 1004.5067 | -0.61231 | 1540.757 | 1537.8639 | 1541.8263 | 1.0693 | 0.054768 | FALSE
10 | 2 | 46273.379 | quality flags | 1.7732 | 3.2202 | 3.5465 | 0 | 23.8171 | 5.0712 | 1005.118 | 1005.6925 | 1004.5078 | -0.61018 | 1540.77 | 1537.8625 | 1541.8273 | 1.0573 | 0.0548 | FALSE
10 | 2 | 46273.3804 | quality flags | 1.7734 | 3.2165 | 3.5467 | 0 | 23.8335 | 5.1319 | 1005.117 | 1005.6945 | 1004.5089 | -0.60808 | 1540.784 | 1537.8607 | 1541.8281 | 1.0441 | 0.054862 | FALSE
10 | 2 | 46273.3818 | quality flags | 1.7735 | 3.2128 | 3.5469 | 0 | 23.8493 | 5.1925 | 1005.116 | 1005.6968 | 1004.5101 | -0.60589 | 1540.798 | 1537.858 | 1541.828 | 1.03 | 0.054952 | FALSE
10 | 2 | 46273.3832 | quality flags | 1.7736 | 3.209 | 3.5471 | 0 | 23.8636 | 5.2532 | 1005.115 | 1005.6994 | 1004.5117 | -0.60335 | 1540.805 | 1537.8528 | 1541.8256 | 1.0206 | 0.055071 | FALSE
10 | 2 | 46273.3846 | quality flags | 1.7737 | 3.2053 | 3.5473 | 0 | 23.877 | 5.3139 | 1005.115 | 1005.7024 | 1004.5134 | -0.60155 | 1540.817 | 1537.8456 | 1541.8214 | 1.0044 | 0.055219 | FALSE
10 | 2 | 46273.3859 | quality flags | 1.7738 | 3.2016 | 3.5475 | 0 | 23.8895 | 5.3745 | 1005.115 | 1005.7056 | 1004.5154 | -0.59957 | 1540.825 | 1537.837 | 1541.8158 | 0.99076 | 0.055395 | FALSE
10 | 3 | 46273.3921 | quality flags | 1.7226 | 3.0924 | 3.4452 | 0 | 23.9402 | 5.6449 | 1004.872 | 1005.4608 | 1004.2056 | -0.6664 | 1539.521 | 1536.5671 | 1540.9424 | 1.4214 | 0.089469 | FALSE
10 | 3 | 46273.3935 | quality flags | 1.7227 | 3.0888 | 3.4454 | 0 | 23.9641 | 5.7056 | 1004.872 | 1005.4604 | 1004.2048 | -0.66723 | 1539.532 | 1536.5804 | 1540.9574 | 1.4254 | 0.088249 | FALSE
10 | 3 | 46273.3949 | quality flags | 1.7228 | 3.0851 | 3.4456 | 0 | 23.9809 | 5.7662 | 1004.874 | 1005.4622 | 1004.2061 | -0.66786 | 1539.539 | 1536.5807 | 1540.9594 | 1.4204 | 0.08703 | FALSE
10 | 3 | 46273.3963 | quality flags | 1.7229 | 3.0815 | 3.4458 | 0 | 23.9956 | 5.8269 | 1004.874 | 1005.4647 | 1004.2081 | -0.66586 | 1539.546 | 1536.5772 | 1540.9576 | 1.4116 | 0.085811 | FALSE
10 | 3 | 46273.3977 | quality flags | 1.723 | 3.0779 | 3.446 | 0 | 24.009 | 5.8876 | 1004.874 | 1005.4675 | 1004.2105 | -0.66346 | 1539.56 | 1536.5714 | 1540.9535 | 1.3935 | 0.084592 | FALSE
10 | 3 | 46273.3991 | quality flags | 1.7231 | 3.0743 | 3.4462 | 0 | 24.0219 | 5.9482 | 1004.873 | 1005.4705 | 1004.2131 | -0.6599 | 1539.567 | 1536.5647 | 1540.9484 | 1.3814 | 0.083373 | FALSE
10 | 3 | 46273.4005 | quality flags | 1.7232 | 3.0707 | 3.4464 | 0 | 24.0355 | 6.0089 | 1004.872 | 1005.4732 | 1004.2154 | -0.65657 | 1539.58 | 1536.5593 | 1540.9447 | 1.3647 | 0.082154 | FALSE
10 | 3 | 46273.4019 | quality flags | 1.7233 | 3.0671 | 3.4466 | 0 | 24.0466 | 6.0696 | 1004.872 | 1005.4768 | 1004.2186 | -0.65343 | 1539.583 | 1536.5492 | 1540.9362 | 1.3532 | 0.080935 | FALSE
10 | 3 | 46273.4032 | quality flags | 1.7234 | 3.0634 | 3.4468 | 0 | 24.0587 | 6.1302 | 1004.871 | 1005.48 | 1004.2214 | -0.64962 | 1539.596 | 1536.5411 | 1540.9296 | 1.3336 | 0.079716 | FALSE
10 | 3 | 46273.4046 | quality flags | 1.7235 | 3.0598 | 3.447 | 0 | 24.0712 | 6.1909 | 1004.871 | 1005.4831 | 1004.2241 | -0.64691 | 1539.61 | 1536.5336 | 1540.9237 | 1.3137 | 0.078498 | FALSE
10 | 4 | 46273.4137 | quality flags | 1.6755 | 2.9507 | 3.3511 | 0 | 24.1293 | 6.5854 | 1004.642 | 1005.2645 | 1003.998 | -0.64398 | 1538.395 | 1535.3185 | 1539.7281 | 1.3331 | 0.087824 | FALSE
10 | 4 | 46273.4151 | quality flags | 1.6756 | 2.9472 | 3.3513 | 0 | 24.1429 | 6.6461 | 1004.642 | 1005.2672 | 1004.0006 | -0.64143 | 1538.404 | 1535.3142 | 1539.7242 | 1.3202 | 0.087189 | FALSE
10 | 4 | 46273.4164 | quality flags | 1.6757 | 2.9436 | 3.3515 | 0 | 24.1555 | 6.7068 | 1004.642 | 1005.2701 | 1004.0034 | -0.63858 | 1538.404 | 1535.308 | 1539.7185 | 1.3145 | 0.086565 | FALSE
10 | 4 | 46273.4178 | quality flags | 1.6758 | 2.9401 | 3.3517 | 0 | 24.1666 | 6.7674 | 1004.642 | 1005.2736 | 1004.0068 | -0.63525 | 1538.41 | 1535.2991 | 1539.71 | 1.3 | 0.085954 | FALSE
10 | 4 | 46273.4192 | quality flags | 1.6759 | 2.9366 | 3.3518 | 0 | 24.1786 | 6.8281 | 1004.642 | 1005.2767 | 1004.0098 | -0.6322 | 1538.419 | 1535.2917 | 1539.7031 | 1.2841 | 0.085355 | FALSE
10 | 4 | 46273.4206 | quality flags | 1.676 | 2.9331 | 3.352 | 0 | 24.1911 | 6.8888 | 1004.642 | 1005.2797 | 1004.0127 | -0.62931 | 1538.424 | 1535.2854 | 1539.6972 | 1.2732 | 0.084768 | FALSE
10 | 4 | 46273.422 | quality flags | 1.6761 | 2.9295 | 3.3522 | 0 | 24.2019 | 6.9494 | 1004.641 | 1005.2832 | 1004.0161 | -0.62488 | 1538.433 | 1535.2758 | 1539.688 | 1.255 | 0.084194 | FALSE
10 | 4 | 46273.4234 | quality flags | 1.6762 | 2.926 | 3.3524 | 0 | 24.2125 | 7.0101 | 1004.641 | 1005.2868 | 1004.0196 | -0.62142 | 1538.44 | 1535.2661 | 1539.6787 | 1.2387 | 0.083634 | FALSE
10 | 5 | 46273.431 | quality flags | 1.6493 | 2.8591 | 4.9344 | 0 | 24.5163 | 7.3425 | 1005.756 | 1006.6813 | 1005.4962 | -0.25979 | 1548.099 | 1542.6612 | 1548.866 | 0.76698 | 0.076144 | FALSE
10 | 5 | 46273.4324 | quality flags | 1.6494 | 2.8557 | 4.9347 | 0 | 24.5089 | 7.4031 | 1005.761 | 1006.6904 | 1005.5052 | -0.25576 | 1548.059 | 1542.6212 | 1548.8225 | 0.76351 | 0.076059 | FALSE
10 | 5 | 46273.4338 | quality flags | 1.6495 | 2.8522 | 4.935 | 0 | 24.5028 | 7.4638 | 1005.769 | 1006.699 | 1005.5138 | -0.25517 | 1548.024 | 1542.5832 | 1548.7811 | 0.75711 | 0.075993 | FALSE
10 | 5 | 46273.4352 | quality flags | 1.6496 | 2.8487 | 4.9353 | 0 | 24.4961 | 7.5245 | 1005.774 | 1006.7078 | 1005.5226 | -0.25136 | 1547.992 | 1542.5441 | 1548.7387 | 0.74675 | 0.075944 | FALSE
10 | 5 | 46273.4366 | quality flags | 1.6497 | 2.8452 | 4.9355 | 0 | 24.4915 | 7.5851 | 1005.778 | 1006.716 | 1005.5307 | -0.24725 | 1547.969 | 1542.5083 | 1548.6997 | 0.73065 | 0.075914 | FALSE
10 | 5 | 46273.4379 | quality flags | 1.6497 | 2.8418 | 4.9358 | 0 | 24.4874 | 7.6458 | 1005.782 | 1006.7239 | 1005.5387 | -0.24328 | 1547.947 | 1542.4731 | 1548.6613 | 0.71426 | 0.075903 | FALSE
10 | 5 | 46273.4393 | quality flags | 1.6498 | 2.8383 | 4.9361 | 0 | 24.4842 | 7.7065 | 1005.786 | 1006.7316 | 1005.5464 | -0.23964 | 1547.927 | 1542.4393 | 1548.6244 | 0.69742 | 0.075909 | FALSE
10 | 5 | 46273.4407 | quality flags | 1.6499 | 2.8348 | 4.9364 | 0 | 24.4813 | 7.7671 | 1005.789 | 1006.7392 | 1005.5539 | -0.2351 | 1547.909 | 1542.406 | 1548.5881 | 0.67908 | 0.075934 | FALSE
10 | 5 | 46273.4421 | quality flags | 1.65 | 2.8313 | 4.9366 | 0 | 24.4793 | 7.8278 | 1005.792 | 1006.7465 | 1005.5612 | -0.23084 | 1547.891 | 1542.374 | 1548.5531 | 0.66212 | 0.075978 | FALSE
10 | 5 | 46273.4435 | quality flags | 1.6501 | 2.8279 | 4.9369 | 0 | 24.4773 | 7.8885 | 1005.796 | 1006.7537 | 1005.5684 | -0.22762 | 1547.873 | 1542.3421 | 1548.5184 | 0.64538 | 0.076039 | FALSE
10 | 5 | 46273.4449 | quality flags | 1.6502 | 2.8244 | 4.9372 | 0 | 24.4776 | 7.9491 | 1005.798 | 1006.7603 | 1005.5749 | -0.22311 | 1547.861 | 1542.3135 | 1548.487 | 0.62599 | 0.076119 | TRUE
10 | 5 | 46273.4463 | quality flags | 1.6503 | 2.8209 | 4.9374 | 0 | 24.4789 | 8.0098 | 1005.799 | 1006.7665 | 1005.581 | -0.21796 | 1547.852 | 1542.2864 | 1548.4573 | 0.60526 | 0.076218 | TRUE
10 | 5 | 46273.4477 | quality flags | 1.6504 | 2.8174 | 4.9377 | 0 | 24.4814 | 8.0705 | 1005.801 | 1006.7723 | 1005.5868 | -0.21421 | 1547.846 | 1542.2613 | 1548.4295 | 0.58346 | 0.076334 | TRUE
10 | 5 | 46273.4491 | quality flags | 1.6505 | 2.814 | 4.938 | 0 | 24.4848 | 8.1312 | 1005.803 | 1006.7778 | 1005.5923 | -0.21074 | 1547.842 | 1542.2373 | 1548.403 | 0.56098 | 0.076469 | TRUE
10 | 5 | 46273.4504 | quality flags | 1.6506 | 2.8105 | 4.9383 | 0 | 24.4876 | 8.1918 | 1005.805 | 1006.7835 | 1005.5979 | -0.2071 | 1547.84 | 1542.2126 | 1548.3758 | 0.5358 | 0.076621 | TRUE
10 | 5 | 46273.4518 | quality flags | 1.6507 | 2.807 | 4.9385 | 0 | 24.4911 | 8.2525 | 1005.806 | 1006.7889 | 1005.6033 | -0.20267 | 1547.834 | 1542.1889 | 1548.3497 | 0.51567 | 0.076792 | TRUE
10 | 5 | 46273.4532 | quality flags | 1.6507 | 2.8035 | 4.9388 | 0 | 24.4964 | 8.3132 | 1005.806 | 1006.7938 | 1005.6081 | -0.19785 | 1547.836 | 1542.1679 | 1548.3264 | 0.49039 | 0.07698 | TRUE
10 | 5 | 46273.4546 | quality flags | 1.6508 | 2.8 | 4.9391 | 0 | 24.5009 | 8.3738 | 1005.807 | 1006.799 | 1005.6132 | -0.19376 | 1547.834 | 1542.1457 | 1548.3019 | 0.4679 | 0.077186 | TRUE
10 | 6 | 46273.5141 | quality flags | 1.984 | 3.2528 | 5.5816 | 0 | 24.461 | 12.1136 | 1007.691 | 1008.7332 | 1007.4779 | -0.21305 | 1555.298 | 1548.7813 | 1555.0907 | -0.20731 | 0.073332 | FALSE
10 | 6 | 46273.5155 | quality flags | 1.9841 | 3.2494 | 5.5819 | 0 | 24.4735 | 12.1742 | 1007.693 | 1008.7355 | 1007.4801 | -0.21286 | 1555.318 | 1548.7691 | 1555.0753 | -0.2427 | 0.073509 | FALSE
10 | 6 | 46273.5169 | quality flags | 1.9842 | 3.246 | 5.5822 | 0 | 24.4926 | 12.2349 | 1007.692 | 1008.7355 | 1007.4801 | -0.21192 | 1555.341 | 1548.7654 | 1555.0684 | -0.27263 | 0.073704 | FALSE
10 | 6 | 46273.5252 | quality flags | 1.9848 | 3.2255 | 5.584 | 0 | 24.2436 | 12.5989 | 1007.799 | 1008.8599 | 1007.6041 | -0.19488 | 1554.819 | 1548.2714 | 1554.555 | -0.26404 | 0.07524 | FALSE
10 | 6 | 46273.5266 | quality flags | 1.9849 | 3.2221 | 5.5843 | 0 | 24.2298 | 12.6596 | 1007.807 | 1008.8711 | 1007.6153 | -0.19168 | 1554.786 | 1548.2248 | 1554.5051 | -0.28094 | 0.075555 | FALSE
10 | 7 | 46273.5484 | quality flags | 1.9338 | 3.0845 | 5.4406 | 0 | 23.7234 | 13.6093 | 1007.724 | 1008.8136 | 1007.5499 | -0.17406 | 1552.111 | 1545.6595 | 1551.6385 | -0.47254 | 0.08919 | FALSE
10 | 7 | 46273.5498 | quality flags | 1.9339 | 3.0812 | 5.4408 | 0 | 23.7034 | 13.6699 | 1007.734 | 1008.8267 | 1007.562 | -0.17196 | 1552.061 | 1545.603 | 1551.7536 | -0.30741 | 0.089938 | FALSE
10 | 7 | 46273.5553 | quality flags | 1.9344 | 3.0679 | 5.442 | 0 | 23.5603 | 13.9126 | 1007.793 | 1008.9008 | 1007.6355 | -0.15749 | 1551.754 | 1545.2864 | 1551.4285 | -0.32549 | 0.093009 | FALSE
10 | 7 | 46273.5567 | quality flags | 1.9345 | 3.0646 | 5.4423 | 0 | 23.5448 | 13.9733 | 1007.801 | 1008.9124 | 1007.647 | -0.15401 | 1551.717 | 1545.2361 | 1551.3761 | -0.3409 | 0.093795 | FALSE
10 | 7 | 46273.5595 | quality flags | 1.9347 | 3.0579 | 5.4429 | 0 | 23.5086 | 14.0946 | 1007.821 | 1008.9374 | 1007.6717 | -0.14925 | 1551.615 | 1545.1276 | 1551.2637 | -0.35129 | 0.095389 | FALSE
10 | 7 | 46273.5609 | quality flags | 1.9348 | 3.0546 | 5.4432 | 0 | 23.491 | 14.1553 | 1007.83 | 1008.9498 | 1007.684 | -0.14605 | 1551.579 | 1545.074 | 1551.2082 | -0.37076 | 0.096196 | FALSE
10 | 7 | 46273.5636 | quality flags | 1.935 | 3.0479 | 5.4437 | 0 | 23.4381 | 14.2766 | 1007.854 | 1008.9805 | 1007.7144 | -0.13961 | 1551.451 | 1544.9412 | 1551.0717 | -0.37934 | 0.09783 | FALSE
10 | 7 | 46273.565 | quality flags | 1.9351 | 3.0446 | 5.444 | 0 | 23.4247 | 14.3373 | 1007.861 | 1008.9914 | 1007.7252 | -0.13581 | 1551.427 | 1544.8934 | 1551.0221 | -0.40487 | 0.098657 | FALSE
10 | 7 | 46273.5664 | quality flags | 1.9352 | 3.0413 | 5.4443 | 0 | 23.4195 | 14.3979 | 1007.866 | 1008.9996 | 1007.7332 | -0.1328 | 1551.412 | 1544.8576 | 1550.9845 | -0.42746 | 0.09949 | FALSE
10 | 7 | 46273.5692 | quality flags | 1.9354 | 3.0346 | 5.4449 | 0 | 23.3938 | 14.5193 | 1007.882 | 1009.0211 | 1007.7544 | -0.1276 | 1551.329 | 1544.7638 | 1550.8873 | -0.44167 | 0.10117 | FALSE
10 | 7 | 46273.5706 | quality flags | 1.9355 | 3.0313 | 5.4452 | 0 | 23.3785 | 14.5799 | 1007.89 | 1009.0326 | 1007.7658 | -0.12417 | 1551.283 | 1544.7133 | 1550.8352 | -0.44781 | 0.10202 | FALSE
10 | 7 | 46273.572 | quality flags | 1.9356 | 3.0279 | 5.4455 | 0 | 23.3644 | 14.6406 | 1007.898 | 1009.0438 | 1007.7769 | -0.12114 | 1551.255 | 1544.6645 | 1550.7848 | -0.47021 | 0.10288 | FALSE
10 | 7 | 46273.5748 | quality flags | 1.9358 | 3.0212 | 5.446 | 0 | 23.3223 | 14.7619 | 1007.917 | 1009.0708 | 1007.8036 | -0.11335 | 1551.152 | 1544.5465 | 1550.6637 | -0.48831 | 0.10461 | FALSE
10 | 7 | 46273.5761 | quality flags | 1.9359 | 3.0179 | 5.4463 | 0 | 23.3123 | 14.8226 | 1007.923 | 1009.0806 | 1007.8133 | -0.10969 | 1551.129 | 1544.5035 | 1550.6192 | -0.50983 | 0.10548 | FALSE
10 | 7 | 46273.5775 | quality flags | 1.936 | 3.0146 | 5.4466 | 0 | 23.3036 | 14.8833 | 1007.929 | 1009.09 | 1007.8225 | -0.10648 | 1551.1 | 1544.4624 | 1550.5766 | -0.52335 | 0.10636 | FALSE
10 | 7 | 46273.5803 | quality flags | 1.9362 | 3.0079 | 5.4472 | 0 | 23.2634 | 15.0046 | 1007.949 | 1009.1164 | 1007.8487 | -0.10032 | 1550.999 | 1544.3468 | 1550.4583 | -0.54074 | 0.10813 | FALSE
10 | 7 | 46273.5831 | quality flags | 1.9364 | 3.0012 | 5.4478 | 0 | 23.2461 | 15.1259 | 1007.96 | 1009.135 | 1007.8671 | -0.092938 | 1550.934 | 1544.2647 | 1550.3735 | -0.56048 | 0.10991 | FALSE
10 | 7 | 46273.5845 | quality flags | 1.9365 | 2.9979 | 5.4481 | 0 | 23.2396 | 15.1866 | 1007.966 | 1009.1437 | 1007.8756 | -0.090441 | 1550.911 | 1544.2267 | 1550.3342 | -0.5768 | 0.11081 | FALSE
10 | 7 | 46273.5859 | quality flags | 1.9366 | 2.9946 | 5.4483 | 0 | 23.2327 | 15.2473 | 1007.972 | 1009.1524 | 1007.8841 | -0.087853 | 1550.883 | 1544.1882 | 1550.2945 | -0.58849 | 0.11172 | FALSE
10 | 7 | 46273.5873 | quality flags | 1.9367 | 2.9912 | 5.4486 | 0 | 23.2195 | 15.3079 | 1007.98 | 1009.1633 | 1007.8949 | -0.085093 | 1550.843 | 1544.1403 | 1550.2454 | -0.59756 | 0.11263 | FALSE
10 | 7 | 46273.5886 | quality flags | 1.9368 | 2.9879 | 5.4489 | 0 | 23.2121 | 15.3686 | 1007.985 | 1009.1722 | 1007.9037 | -0.081284 | 1550.82 | 1544.1009 | 1550.2049 | -0.61515 | 0.11354 | FALSE
10 | 7 | 46273.59 | quality flags | 1.9369 | 2.9845 | 5.4492 | 0 | 23.1995 | 15.4293 | 1007.993 | 1009.1828 | 1007.9142 | -0.078752 | 1550.781 | 1544.054 | 1550.1568 | -0.62419 | 0.11446 | FALSE
10 | 7 | 46273.5914 | quality flags | 1.937 | 2.9812 | 5.4495 | 0 | 23.1877 | 15.49 | 1008 | 1009.1932 | 1007.9245 | -0.075458 | 1550.749 | 1544.0081 | 1550.1098 | -0.63917 | 0.11538 | FALSE
10 | 7 | 46273.5928 | quality flags | 1.9371 | 2.9779 | 5.4498 | 0 | 23.1843 | 15.5506 | 1008.004 | 1009.2008 | 1007.932 | -0.07201 | 1550.736 | 1543.9746 | 1550.0753 | -0.66075 | 0.1163 | FALSE
10 | 7 | 46273.5942 | quality flags | 1.9372 | 2.9745 | 5.4501 | 0 | 23.1774 | 15.6113 | 1008.01 | 1009.2096 | 1007.9406 | -0.069385 | 1550.703 | 1543.936 | 1550.0356 | -0.66742 | 0.11723 | FALSE
10 | 8 | 46273.6061 | automatic low-noise fallback | 1.8844 | 2.8641 | 5.3014 | 0 | 23.0755 | 16.1326 | 1007.76 | 1008.9534 | 1007.6736 | -0.086443 | 1548.775 | 1542.0844 | 1548.0345 | -0.74046 | 0.15507 | FALSE
10 | 8 | 46273.6075 | automatic low-noise fallback | 1.8845 | 2.8609 | 5.3016 | 0 | 23.0684 | 16.1933 | 1007.769 | 1008.962 | 1007.6822 | -0.086825 | 1548.737 | 1542.0457 | 1547.9967 | -0.74033 | 0.15573 | FALSE
10 | 8 | 46273.6089 | automatic low-noise fallback | 1.8846 | 2.8576 | 5.3019 | 0 | 23.072 | 16.2539 | 1007.772 | 1008.9671 | 1007.6872 | -0.084786 | 1548.731 | 1542.0234 | 1547.9752 | -0.75582 | 0.15639 | FALSE
10 | 8 | 46273.6103 | automatic low-noise fallback | 1.8847 | 2.8544 | 5.3022 | 0 | 23.0757 | 16.3146 | 1007.776 | 1008.9721 | 1007.6922 | -0.083807 | 1548.719 | 1542.0014 | 1547.954 | -0.765 | 0.15706 | FALSE
10 | 8 | 46273.6117 | automatic low-noise fallback | 1.8847 | 2.8511 | 5.3024 | 0 | 23.0666 | 16.3753 | 1007.782 | 1008.9814 | 1007.7015 | -0.080512 | 1548.667 | 1541.9596 | 1547.9131 | -0.75388 | 0.15773 | FALSE
11 | 1 | 46274.3562 | quality flags | 1.825 | 3.401 | 3.65 | 0 | 22.629 | 3.7623 | 1005.778 | 1006.1797 | 1005.6107 | -0.16728 | 1540.126 | 1537.7107 | 1540.9272 | 0.8012 | 0.0074823 | FALSE
11 | 1 | 46274.359 | quality flags | 1.8252 | 3.3934 | 3.6504 | 0 | 22.5922 | 3.8836 | 1005.798 | 1006.2056 | 1005.651 | -0.14704 | 1540.02 | 1537.5777 | 1540.6924 | 0.67242 | 0.0048941 | FALSE
11 | 1 | 46274.3604 | quality flags | 1.8253 | 3.3896 | 3.6506 | 0 | 22.5768 | 3.9443 | 1005.806 | 1006.2176 | 1005.6713 | -0.13466 | 1539.98 | 1537.5168 | 1540.5398 | 0.55984 | 0.0035999 | FALSE
11 | 1 | 46274.3618 | quality flags | 1.8254 | 3.3857 | 3.6509 | 0 | 22.5581 | 4.005 | 1005.816 | 1006.2306 | 1005.6923 | -0.12372 | 1539.929 | 1537.4496 | 1540.3437 | 0.41469 | 0.0023057 | FALSE
11 | 1 | 46274.3631 | quality flags | 1.8255 | 3.3819 | 3.6511 | 0 | 22.5403 | 4.0656 | 1005.824 | 1006.2434 | 1005.7108 | -0.11316 | 1539.884 | 1537.3841 | 1540.1517 | 0.26771 | 0.0010125 | FALSE
11 | 1 | 46274.3645 | quality flags | 1.8257 | 3.3781 | 3.6513 | 0 | 22.5275 | 4.1263 | 1005.832 | 1006.2546 | 1005.7236 | -0.1084 | 1539.849 | 1537.3278 | 1540.0571 | 0.20814 | 0.00029411 | FALSE
11 | 1 | 46274.3659 | quality flags | 1.8258 | 3.3743 | 3.6515 | 0 | 22.5143 | 4.187 | 1005.839 | 1006.2659 | 1005.7294 | -0.10963 | 1539.808 | 1537.271 | 1540.0162 | 0.20823 | 0.0015817 | FALSE
11 | 1 | 46274.3673 | quality flags | 1.8259 | 3.3705 | 3.6517 | 0 | 22.5005 | 4.2476 | 1005.847 | 1006.2774 | 1005.7251 | -0.12191 | 1539.772 | 1537.2128 | 1539.9952 | 0.22317 | 0.0028762 | FALSE
11 | 1 | 46274.3687 | quality flags | 1.826 | 3.3667 | 3.652 | 0 | 22.4905 | 4.3083 | 1005.854 | 1006.2877 | 1005.7067 | -0.14726 | 1539.741 | 1537.1618 | 1540.0003 | 0.25929 | 0.0041713 | FALSE
11 | 1 | 46274.3701 | quality flags | 1.8261 | 3.3629 | 3.6522 | 0 | 22.4829 | 4.369 | 1005.859 | 1006.2973 | 1005.6751 | -0.1839 | 1539.713 | 1537.1153 | 1540.0276 | 0.31458 | 0.0054666 | FALSE
11 | 1 | 46274.3715 | quality flags | 1.8262 | 3.3591 | 3.6524 | 0 | 22.4827 | 4.4296 | 1005.863 | 1006.3046 | 1005.6337 | -0.22927 | 1539.706 | 1537.0824 | 1540.0857 | 0.37967 | 0.0064646 | FALSE
11 | 1 | 46274.3729 | quality flags | 1.8263 | 3.3553 | 3.6526 | 0 | 22.4859 | 4.4903 | 1005.866 | 1006.3108 | 1005.5928 | -0.27319 | 1539.698 | 1537.0561 | 1540.1635 | 0.46551 | 0.0051687 | FALSE
11 | 2 | 46274.3923 | automatic low-noise fallback | 1.7997 | 4.7926 | 3.5994 | 0 | 22.7 | 5.3392 | 1003.311 | 1003.7182 | 1003.1772 | -0.13385 | 1553.431 | 1549.9883 | 1553.256 | -0.17499 | 0.13496 | FALSE
11 | 2 | 46274.3937 | automatic low-noise fallback | 1.7998 | 4.7889 | 3.5996 | 0 | 22.682 | 5.3998 | 1003.324 | 1003.7306 | 1003.1896 | -0.13445 | 1553.347 | 1549.9261 | 1553.1952 | -0.15182 | 0.13621 | FALSE
11 | 2 | 46274.3965 | automatic low-noise fallback | 1.8 | 4.7815 | 3.6 | 0 | 22.6416 | 5.5212 | 1003.352 | 1003.7569 | 1003.2157 | -0.13628 | 1553.169 | 1549.7942 | 1553.0662 | -0.10276 | 0.13871 | FALSE
11 | 2 | 46274.3979 | automatic low-noise fallback | 1.8001 | 4.7779 | 3.6003 | 0 | 22.6222 | 5.5818 | 1003.364 | 1003.7698 | 1003.2285 | -0.13546 | 1553.089 | 1549.7296 | 1553.0031 | -0.085914 | 0.13995 | FALSE
11 | 2 | 46274.3992 | automatic low-noise fallback | 1.8002 | 4.7742 | 3.6005 | 0 | 22.6098 | 5.6425 | 1003.374 | 1003.7805 | 1003.2391 | -0.13489 | 1553.028 | 1549.6767 | 1552.9516 | -0.076392 | 0.1412 | FALSE
11 | 2 | 46274.4006 | automatic low-noise fallback | 1.8003 | 4.7705 | 3.6007 | 0 | 22.6035 | 5.7032 | 1003.382 | 1003.7891 | 1003.2477 | -0.13429 | 1552.978 | 1549.6339 | 1552.9103 | -0.067651 | 0.14245 | FALSE
11 | 2 | 46274.402 | automatic low-noise fallback | 1.8005 | 4.7668 | 3.6009 | 0 | 22.5923 | 5.7638 | 1003.392 | 1003.7994 | 1003.2579 | -0.13412 | 1552.918 | 1549.583 | 1552.8609 | -0.057062 | 0.1437 | FALSE
11 | 2 | 46274.4034 | automatic low-noise fallback | 1.8006 | 4.7632 | 3.6011 | 0 | 22.5765 | 5.8245 | 1003.402 | 1003.8111 | 1003.2695 | -0.13248 | 1552.849 | 1549.5243 | 1552.8038 | -0.045208 | 0.14495 | FALSE
11 | 3 | 46274.4227 | quality flags | 1.7491 | 4.5738 | 3.4983 | 0 | 22.4833 | 6.6648 | 1003.308 | 1003.7162 | 1003.1714 | -0.13664 | 1550.675 | 1547.1688 | 1550.5322 | -0.14276 | 0.20968 | FALSE
11 | 3 | 46274.424 | quality flags | 1.7492 | 4.5702 | 3.4985 | 0 | 22.5026 | 6.7255 | 1003.309 | 1003.7164 | 1003.1716 | -0.13743 | 1550.669 | 1547.1716 | 1550.5367 | -0.13231 | 0.20973 | FALSE
11 | 3 | 46274.4254 | quality flags | 1.7493 | 4.5667 | 3.4987 | 0 | 22.5178 | 6.7861 | 1003.311 | 1003.718 | 1003.1731 | -0.13789 | 1550.661 | 1547.1671 | 1550.5339 | -0.12714 | 0.20979 | FALSE
11 | 3 | 46274.4268 | quality flags | 1.7494 | 4.5631 | 3.4989 | 0 | 22.5335 | 6.8468 | 1003.313 | 1003.7195 | 1003.1745 | -0.13851 | 1550.652 | 1547.1634 | 1550.5319 | -0.12008 | 0.20986 | FALSE
11 | 3 | 46274.4282 | quality flags | 1.7495 | 4.5595 | 3.4991 | 0 | 22.5395 | 6.9075 | 1003.317 | 1003.724 | 1003.179 | -0.13804 | 1550.621 | 1547.1427 | 1550.5129 | -0.10807 | 0.20993 | FALSE
11 | 4 | 46274.4839 | quality flags | 2.2689 | 5.3697 | 4.5377 | 0 | 22.0304 | 10.1699 | 1006.466 | 1006.9068 | 1005.9754 | -0.49065 | 1562.402 | 1558.4591 | 1564.0754 | 1.6734 | 0.42348 | FALSE
11 | 4 | 46274.4853 | quality flags | 2.269 | 5.3662 | 4.538 | 0 | 22.0769 | 10.2306 | 1006.468 | 1006.897 | 1005.9652 | -0.50281 | 1562.433 | 1558.494 | 1564.108 | 1.675 | 0.42236 | FALSE
11 | 4 | 46274.4867 | quality flags | 2.2691 | 5.3628 | 4.5382 | 0 | 22.1212 | 10.2913 | 1006.467 | 1006.888 | 1005.9558 | -0.51117 | 1562.465 | 1558.5257 | 1564.1374 | 1.6724 | 0.42123 | FALSE
11 | 4 | 46274.488 | quality flags | 2.2692 | 5.3593 | 4.5385 | 0 | 22.1646 | 10.3519 | 1006.463 | 1006.8793 | 1005.9467 | -0.51626 | 1562.495 | 1558.5561 | 1564.1655 | 1.6705 | 0.42011 | FALSE
11 | 4 | 46274.4894 | quality flags | 2.2694 | 5.3559 | 4.5387 | 0 | 22.2046 | 10.4126 | 1006.458 | 1006.8718 | 1005.9389 | -0.51914 | 1562.533 | 1558.5818 | 1564.1889 | 1.6559 | 0.41898 | FALSE
11 | 4 | 46274.4908 | quality flags | 2.2695 | 5.3525 | 4.539 | 0 | 22.2428 | 10.4733 | 1006.454 | 1006.865 | 1005.9316 | -0.52239 | 1562.575 | 1558.6049 | 1564.2097 | 1.6347 | 0.41786 | FALSE
11 | 4 | 46274.4922 | quality flags | 2.2696 | 5.349 | 4.5392 | 0 | 22.2802 | 10.5339 | 1006.449 | 1006.8583 | 1005.9246 | -0.52441 | 1562.61 | 1558.627 | 1564.2295 | 1.6195 | 0.41673 | FALSE
11 | 4 | 46274.4936 | quality flags | 2.2698 | 5.3456 | 4.5395 | 0 | 22.3172 | 10.5946 | 1006.443 | 1006.8519 | 1005.9177 | -0.52526 | 1562.632 | 1558.6484 | 1564.2485 | 1.6165 | 0.41561 | FALSE
11 | 4 | 46274.495 | quality flags | 2.2699 | 5.3421 | 4.5398 | 0 | 22.3533 | 10.6553 | 1006.437 | 1006.8458 | 1005.9112 | -0.52577 | 1562.66 | 1558.6684 | 1564.2661 | 1.6061 | 0.41449 | FALSE
11 | 4 | 46274.4964 | quality flags | 2.27 | 5.3387 | 4.54 | 0 | 22.3877 | 10.716 | 1006.432 | 1006.8402 | 1005.9053 | -0.52671 | 1562.701 | 1558.6862 | 1564.2815 | 1.5805 | 0.41336 | FALSE
11 | 4 | 46274.4978 | quality flags | 2.2701 | 5.3352 | 4.5403 | 0 | 22.4212 | 10.7766 | 1006.427 | 1006.835 | 1005.8996 | -0.52737 | 1562.725 | 1558.7027 | 1564.2957 | 1.5707 | 0.41224 | FALSE
11 | 4 | 46274.4992 | quality flags | 2.2703 | 5.3317 | 4.5405 | 0 | 22.4532 | 10.8373 | 1006.421 | 1006.8303 | 1005.8945 | -0.52645 | 1562.747 | 1558.717 | 1564.3075 | 1.5605 | 0.41112 | FALSE
11 | 4 | 46274.5005 | quality flags | 2.2704 | 5.3283 | 4.5408 | 0 | 22.4852 | 10.898 | 1006.416 | 1006.8256 | 1005.8894 | -0.52656 | 1562.779 | 1558.7314 | 1564.3194 | 1.5404 | 0.40999 | FALSE
11 | 4 | 46274.5019 | quality flags | 2.2705 | 5.3248 | 4.5411 | 0 | 22.5169 | 10.9586 | 1006.411 | 1006.8209 | 1005.8844 | -0.5266 | 1562.809 | 1558.7454 | 1564.331 | 1.522 | 0.40887 | FALSE
11 | 4 | 46274.5033 | quality flags | 2.2707 | 5.3214 | 4.5413 | 0 | 22.5473 | 11.0193 | 1006.405 | 1006.8168 | 1005.8798 | -0.52516 | 1562.832 | 1558.7575 | 1564.3406 | 1.5086 | 0.40775 | FALSE
11 | 4 | 46274.5047 | quality flags | 2.2708 | 5.3179 | 4.5416 | 0 | 22.5798 | 11.08 | 1006.399 | 1006.8119 | 1005.8746 | -0.52442 | 1562.865 | 1558.7722 | 1564.3528 | 1.4878 | 0.40662 | FALSE
11 | 4 | 46274.5061 | quality flags | 2.2709 | 5.3145 | 4.5418 | 0 | 22.6108 | 11.1406 | 1006.394 | 1006.8076 | 1005.8698 | -0.5242 | 1562.896 | 1558.785 | 1564.3631 | 1.4671 | 0.4055 | FALSE
11 | 4 | 46274.5075 | quality flags | 2.271 | 5.311 | 4.5421 | 0 | 22.6402 | 11.2013 | 1006.39 | 1006.8038 | 1005.8656 | -0.5244 | 1562.926 | 1558.7956 | 1564.3712 | 1.4452 | 0.40438 | FALSE
11 | 4 | 46274.5089 | quality flags | 2.2712 | 5.3076 | 4.5424 | 0 | 22.6702 | 11.262 | 1006.384 | 1006.7998 | 1005.8612 | -0.52281 | 1562.955 | 1558.8068 | 1564.3799 | 1.4249 | 0.40326 | FALSE
11 | 4 | 46274.5103 | quality flags | 2.2713 | 5.3041 | 4.5426 | 0 | 22.7015 | 11.3226 | 1006.378 | 1006.7953 | 1005.8563 | -0.52166 | 1562.991 | 1558.8198 | 1564.3903 | 1.3993 | 0.40213 | FALSE
11 | 4 | 46274.5117 | quality flags | 2.2714 | 5.3007 | 4.5429 | 0 | 22.7331 | 11.3833 | 1006.371 | 1006.7908 | 1005.8514 | -0.51965 | 1563.022 | 1558.8331 | 1564.401 | 1.379 | 0.40101 | FALSE
11 | 5 | 46274.5201 | quality flags | 2.2099 | 5.135 | 4.4199 | 0 | 22.8885 | 11.7514 | 1006.072 | 1006.4879 | 1005.3405 | -0.7315 | 1561.206 | 1557.1429 | 1562.1447 | 0.93872 | 0.37543 | FALSE
11 | 5 | 46274.5215 | quality flags | 2.2101 | 5.1316 | 4.4201 | 0 | 22.9244 | 11.812 | 1006.066 | 1006.4818 | 1005.3345 | -0.73146 | 1561.238 | 1557.1629 | 1562.1622 | 0.92416 | 0.37429 | FALSE
11 | 5 | 46274.5229 | quality flags | 2.2102 | 5.1282 | 4.4204 | 0 | 22.96 | 11.8727 | 1006.06 | 1006.4759 | 1005.3287 | -0.73133 | 1561.277 | 1557.1824 | 1562.1792 | 0.90217 | 0.37316 | FALSE
11 | 5 | 46274.5242 | quality flags | 2.2103 | 5.1249 | 4.4206 | 0 | 22.9954 | 11.9334 | 1006.053 | 1006.47 | 1005.3229 | -0.73012 | 1561.316 | 1557.2016 | 1562.1958 | 0.87979 | 0.37203 | FALSE
11 | 5 | 46274.5256 | quality flags | 2.2104 | 5.1215 | 4.4208 | 0 | 23.0294 | 11.994 | 1006.045 | 1006.4646 | 1005.3176 | -0.72744 | 1561.353 | 1557.2189 | 1562.2105 | 0.85752 | 0.37089 | FALSE
11 | 5 | 46274.527 | quality flags | 2.2105 | 5.1181 | 4.4211 | 0 | 23.064 | 12.0547 | 1006.038 | 1006.4589 | 1005.312 | -0.72597 | 1561.393 | 1557.2369 | 1562.226 | 0.83297 | 0.36976 | FALSE
11 | 5 | 46274.5284 | quality flags | 2.2107 | 5.1147 | 4.4213 | 0 | 23.0983 | 12.1154 | 1006.031 | 1006.4534 | 1005.3066 | -0.72435 | 1561.426 | 1557.2543 | 1562.2408 | 0.81476 | 0.36862 | FALSE
11 | 5 | 46274.5298 | quality flags | 2.2108 | 5.1114 | 4.4216 | 0 | 23.1295 | 12.176 | 1006.025 | 1006.449 | 1005.3023 | -0.72273 | 1561.458 | 1557.2679 | 1562.2517 | 0.79369 | 0.36749 | FALSE
11 | 5 | 46274.5312 | quality flags | 2.2109 | 5.108 | 4.4218 | 0 | 23.1603 | 12.2367 | 1006.018 | 1006.4447 | 1005.2981 | -0.71993 | 1561.49 | 1557.2807 | 1562.2619 | 0.77186 | 0.36635 | FALSE
11 | 5 | 46274.5326 | quality flags | 2.211 | 5.1046 | 4.4221 | 0 | 23.1923 | 12.2974 | 1006.012 | 1006.44 | 1005.2935 | -0.71852 | 1561.527 | 1557.2949 | 1562.2734 | 0.74643 | 0.36522 | FALSE
11 | 5 | 46274.534 | quality flags | 2.2112 | 5.1013 | 4.4223 | 0 | 23.2217 | 12.358 | 1006.005 | 1006.4361 | 1005.2898 | -0.71524 | 1561.558 | 1557.3058 | 1562.2817 | 0.72368 | 0.36408 | FALSE
11 | 5 | 46274.5354 | quality flags | 2.2113 | 5.0979 | 4.4226 | 0 | 23.2517 | 12.4187 | 1005.998 | 1006.4321 | 1005.2858 | -0.71216 | 1561.591 | 1557.3174 | 1562.2906 | 0.69961 | 0.36295 | FALSE
11 | 5 | 46274.5367 | quality flags | 2.2114 | 5.0945 | 4.4228 | 0 | 23.2805 | 12.4794 | 1005.992 | 1006.4285 | 1005.2823 | -0.70967 | 1561.62 | 1557.3274 | 1562.2979 | 0.6779 | 0.36181 | FALSE
11 | 5 | 46274.5381 | quality flags | 2.2115 | 5.0911 | 4.423 | 0 | 23.3086 | 12.54 | 1005.986 | 1006.4251 | 1005.2791 | -0.70693 | 1561.649 | 1557.3365 | 1562.3043 | 0.65525 | 0.36068 | FALSE
11 | 5 | 46274.5395 | quality flags | 2.2116 | 5.0878 | 4.4233 | 0 | 23.3366 | 12.6007 | 1005.98 | 1006.4218 | 1005.2758 | -0.70416 | 1561.681 | 1557.3453 | 1562.3104 | 0.62939 | 0.35954 | FALSE
11 | 5 | 46274.5409 | quality flags | 2.2118 | 5.0844 | 4.4235 | 0 | 23.3656 | 12.6614 | 1005.974 | 1006.4181 | 1005.2723 | -0.70171 | 1561.713 | 1557.3554 | 1562.3177 | 0.60469 | 0.35841 | FALSE
11 | 6 | 46274.5512 | quality flags | 2.154 | 4.9254 | 4.3081 | 0 | 23.5334 | 13.1098 | 1005.692 | 1006.1358 | 1004.9928 | -0.69918 | 1559.971 | 1555.6877 | 1560.6275 | 0.65648 | 0.31064 | FALSE
11 | 6 | 46274.5526 | quality flags | 2.1542 | 4.9221 | 4.3083 | 0 | 23.5592 | 13.1705 | 1005.693 | 1006.1331 | 1004.9903 | -0.70267 | 1559.979 | 1555.6952 | 1560.6317 | 0.65268 | 0.30952 | FALSE
11 | 6 | 46274.554 | quality flags | 2.1543 | 4.9188 | 4.3086 | 0 | 23.5838 | 13.2311 | 1005.691 | 1006.1309 | 1004.9882 | -0.70278 | 1559.989 | 1555.7011 | 1560.6343 | 0.64533 | 0.3084 | FALSE
11 | 6 | 46274.5553 | quality flags | 2.1544 | 4.9155 | 4.3088 | 0 | 23.6087 | 13.2918 | 1005.688 | 1006.1286 | 1004.9861 | -0.70194 | 1560.006 | 1555.7073 | 1560.6372 | 0.63121 | 0.30728 | FALSE
11 | 6 | 46274.5567 | quality flags | 2.1545 | 4.9122 | 4.309 | 0 | 23.6333 | 13.3525 | 1005.684 | 1006.1264 | 1004.984 | -0.70003 | 1560.024 | 1555.7132 | 1560.6397 | 0.61575 | 0.30616 | FALSE
11 | 6 | 46274.5581 | quality flags | 2.1546 | 4.9089 | 4.3093 | 0 | 23.6571 | 13.4131 | 1005.681 | 1006.1244 | 1004.9822 | -0.69885 | 1560.044 | 1555.718 | 1560.6412 | 0.59718 | 0.30504 | FALSE
11 | 6 | 46274.5595 | quality flags | 2.1547 | 4.9056 | 4.3095 | 0 | 23.6824 | 13.4738 | 1005.677 | 1006.1219 | 1004.9798 | -0.69718 | 1560.061 | 1555.7249 | 1560.6447 | 0.58368 | 0.30392 | FALSE
11 | 6 | 46274.5609 | quality flags | 2.1549 | 4.9023 | 4.3097 | 0 | 23.7065 | 13.5345 | 1005.672 | 1006.1199 | 1004.9779 | -0.69409 | 1560.085 | 1555.7301 | 1560.6464 | 0.56143 | 0.30279 | FALSE
11 | 6 | 46274.5623 | quality flags | 2.155 | 4.899 | 4.31 | 0 | 23.7315 | 13.5951 | 1005.668 | 1006.1176 | 1004.9757 | -0.69227 | 1560.105 | 1555.7364 | 1560.6493 | 0.54426 | 0.30167 | FALSE
11 | 6 | 46274.5637 | quality flags | 2.1551 | 4.8957 | 4.3102 | 0 | 23.7553 | 13.6558 | 1005.663 | 1006.1156 | 1004.9739 | -0.68907 | 1560.127 | 1555.7411 | 1560.6506 | 0.52357 | 0.30055 | FALSE
11 | 6 | 46274.5651 | quality flags | 2.1552 | 4.8924 | 4.3104 | 0 | 23.7798 | 13.7165 | 1005.659 | 1006.1134 | 1004.9719 | -0.68712 | 1560.15 | 1555.7469 | 1560.6528 | 0.50282 | 0.29943 | FALSE
11 | 6 | 46274.5665 | quality flags | 2.1553 | 4.8891 | 4.3107 | 0 | 23.8039 | 13.7772 | 1005.654 | 1006.1114 | 1004.97 | -0.68399 | 1560.173 | 1555.7519 | 1560.6544 | 0.48136 | 0.29831 | FALSE
11 | 6 | 46274.5678 | quality flags | 2.1554 | 4.8858 | 4.3109 | 0 | 23.8285 | 13.8378 | 1005.65 | 1006.1092 | 1004.968 | -0.68204 | 1560.195 | 1555.7577 | 1560.6566 | 0.46159 | 0.29719 | FALSE
11 | 6 | 46274.5692 | quality flags | 2.1556 | 4.8825 | 4.3111 | 0 | 23.8531 | 13.8985 | 1005.645 | 1006.107 | 1004.9659 | -0.6791 | 1560.219 | 1555.7635 | 1560.6588 | 0.43981 | 0.29606 | FALSE
11 | 6 | 46274.5706 | quality flags | 2.1557 | 4.8792 | 4.3114 | 0 | 23.8768 | 13.9592 | 1005.641 | 1006.1051 | 1004.9642 | -0.67684 | 1560.243 | 1555.768 | 1560.6598 | 0.41677 | 0.29494 | FALSE
11 | 6 | 46274.572 | quality flags | 2.1558 | 4.8759 | 4.3116 | 0 | 23.9011 | 14.0198 | 1005.635 | 1006.103 | 1004.9622 | -0.67278 | 1560.269 | 1555.7733 | 1560.6615 | 0.39246 | 0.29382 | FALSE
11 | 7 | 46274.58 | quality flags | 2.1007 | 4.7314 | 4.2015 | 0 | 24.0097 | 14.3677 | 1005.38 | 1005.8435 | 1004.7023 | -0.67773 | 1558.648 | 1554.1999 | 1559.1338 | 0.4858 | 0.27138 | FALSE
11 | 7 | 46274.5814 | quality flags | 2.1008 | 4.7282 | 4.2017 | 0 | 24.0299 | 14.4283 | 1005.381 | 1005.8427 | 1004.7017 | -0.67934 | 1558.65 | 1554.2013 | 1559.1315 | 0.48155 | 0.27036 | FALSE
11 | 7 | 46274.5828 | quality flags | 2.101 | 4.725 | 4.2019 | 0 | 24.0496 | 14.489 | 1005.38 | 1005.8421 | 1004.7012 | -0.67883 | 1558.661 | 1554.2021 | 1559.1288 | 0.46775 | 0.26933 | FALSE
11 | 7 | 46274.5841 | quality flags | 2.1011 | 4.7217 | 4.2021 | 0 | 24.0682 | 14.5497 | 1005.379 | 1005.8419 | 1004.7011 | -0.67791 | 1558.664 | 1554.2012 | 1559.1242 | 0.46019 | 0.26831 | FALSE
11 | 7 | 46274.5855 | quality flags | 2.1012 | 4.7185 | 4.2024 | 0 | 24.0862 | 14.6103 | 1005.378 | 1005.8418 | 1004.7012 | -0.6768 | 1558.669 | 1554.1995 | 1559.1189 | 0.44986 | 0.26728 | FALSE
11 | 7 | 46274.5869 | quality flags | 2.1013 | 4.7153 | 4.2026 | 0 | 24.1027 | 14.671 | 1005.378 | 1005.8423 | 1004.7018 | -0.67618 | 1558.675 | 1554.1956 | 1559.1113 | 0.43634 | 0.26626 | FALSE
11 | 7 | 46274.5883 | quality flags | 2.1014 | 4.7121 | 4.2028 | 0 | 24.1176 | 14.7317 | 1005.378 | 1005.8433 | 1004.703 | -0.67503 | 1558.676 | 1554.1896 | 1559.1016 | 0.42562 | 0.26524 | FALSE
11 | 7 | 46274.5897 | quality flags | 2.1015 | 4.7088 | 4.203 | 0 | 24.1297 | 14.7923 | 1005.379 | 1005.8452 | 1004.7051 | -0.67393 | 1558.672 | 1554.1796 | 1559.0879 | 0.41589 | 0.26422 | FALSE
11 | 7 | 46274.5911 | quality flags | 2.1016 | 4.7056 | 4.2032 | 0 | 24.1412 | 14.853 | 1005.38 | 1005.8474 | 1004.7074 | -0.67263 | 1558.667 | 1554.1688 | 1559.0733 | 0.40633 | 0.26319 | FALSE
11 | 7 | 46274.5925 | quality flags | 2.1017 | 4.7024 | 4.2035 | 0 | 24.1526 | 14.9137 | 1005.382 | 1005.8496 | 1004.7097 | -0.67229 | 1558.664 | 1554.1578 | 1559.0586 | 0.39456 | 0.26217 | FALSE
11 | 7 | 46274.5939 | quality flags | 2.1018 | 4.6991 | 4.2037 | 0 | 24.1652 | 14.9743 | 1005.382 | 1005.8514 | 1004.7117 | -0.67034 | 1558.666 | 1554.1484 | 1559.0454 | 0.37941 | 0.26115 | FALSE
11 | 7 | 46274.5953 | quality flags | 2.102 | 4.6959 | 4.2039 | 0 | 24.179 | 15.035 | 1005.381 | 1005.8527 | 1004.7132 | -0.66783 | 1558.67 | 1554.1409 | 1559.0341 | 0.36408 | 0.26013 | FALSE
11 | 7 | 46274.5966 | quality flags | 2.1021 | 4.6927 | 4.2041 | 0 | 24.1903 | 15.0957 | 1005.383 | 1005.855 | 1004.7156 | -0.66743 | 1558.666 | 1554.1297 | 1559.019 | 0.35302 | 0.25911 | FALSE
11 | 8 | 46274.6056 | quality flags | 2.0485 | 4.5513 | 4.097 | 0 | 24.2706 | 15.4857 | 1005.147 | 1005.6151 | 1004.4976 | -0.64943 | 1557.034 | 1552.5622 | 1558.5132 | 1.4792 | 0.26367 | FALSE
11 | 8 | 46274.607 | quality flags | 2.0486 | 4.5482 | 4.0972 | 0 | 24.2845 | 15.5463 | 1005.148 | 1005.6164 | 1004.4989 | -0.64909 | 1557.029 | 1552.5559 | 1558.5044 | 1.4754 | 0.26285 | FALSE
11 | 8 | 46274.6083 | quality flags | 2.0487 | 4.545 | 4.0974 | 0 | 24.2975 | 15.607 | 1005.148 | 1005.618 | 1004.5005 | -0.64746 | 1557.029 | 1552.5483 | 1558.4943 | 1.4653 | 0.26204 | FALSE
11 | 8 | 46274.6097 | quality flags | 2.0488 | 4.5419 | 4.0976 | 0 | 24.3068 | 15.6677 | 1005.149 | 1005.6208 | 1004.5034 | -0.64558 | 1557.019 | 1552.5353 | 1558.4788 | 1.4598 | 0.26122 | FALSE
11 | 8 | 46274.6111 | quality flags | 2.0489 | 4.5387 | 4.0978 | 0 | 24.3175 | 15.7283 | 1005.149 | 1005.6231 | 1004.5058 | -0.64322 | 1557.017 | 1552.5245 | 1558.4655 | 1.4485 | 0.26041 | FALSE
11 | 8 | 46274.6125 | quality flags | 2.049 | 4.5355 | 4.098 | 0 | 24.3288 | 15.789 | 1005.15 | 1005.6252 | 1004.508 | -0.64201 | 1557.017 | 1552.5144 | 1558.4528 | 1.4358 | 0.2596 | FALSE
11 | 8 | 46274.6139 | quality flags | 2.0491 | 4.5324 | 4.0982 | 0 | 24.3404 | 15.8497 | 1005.149 | 1005.6272 | 1004.5101 | -0.63891 | 1557.018 | 1552.5048 | 1558.4406 | 1.4226 | 0.25879 | FALSE
11 | 8 | 46274.6153 | quality flags | 2.0492 | 4.5292 | 4.0985 | 0 | 24.3526 | 15.9103 | 1005.149 | 1005.629 | 1004.512 | -0.63701 | 1557.022 | 1552.496 | 1558.4293 | 1.4073 | 0.25799 | FALSE

## Methodik
Methodik und Grenzen
Auswertungsdesign
Primäre Validierung | Leave-one-probe-out: Eine komplette Probe wird ausgeschlossen, das Feld aus den übrigen acht aufgebaut und nur auf der ausgelassenen Probe getestet.
Weitere Kombinationen | Aktuelles Feld 8/9/10, erweitertes Feld 8/9/10/11, frühe Proben, zusammensetzungsreiches Feld und zwei alternierende Teilungen.
Paarvergleich | 72 gerichtete Felder aus jeweils einer Trainingsprobe und einer anderen Testprobe. Diese zeigen Übertragbarkeit, sind aber wegen geringer Feldabdeckung keine bevorzugte Prognose.
Qualitätsauswahl | Automatisch; identisch zur Standardeinstellung des Skripts.
Verdunstung | Für jede Probe und jeden Messzeitpunkt aus dem eingebauten Protokoll integriert. Gesamtverlust: 66 % IPA und 34 % Wasser.
Interpolation | Skalierte inverse Distanzgewichtung, Potenz 2, vier Nachbarknoten.
Fehlervorzeichen | Hybridvorhersage minus Messwert.
Hauptgewichtung | Jede Rezeptphase erhält gleiches Gewicht; lange Aufzeichnungen dominieren die Hauptkennzahl nicht.
Interpretation und Grenzen
95-%-Grenze | Empirisches 95-%-Quantil der absoluten LOPO-Fehler. Es ist keine formale Garantie und basiert nur auf neun Proben.
Extrapolation | Bounding-Box-Prüfung der Zusammensetzungsachsen. Innerhalb der Box kann die lokale Knotendichte trotzdem gering sein.
Interne Unsicherheit | Die im IDW-Feld berechnete Knotenunsicherheit deckt in LOPO nur etwa 26 % der Dichte- und 53 % der Schallfehler ab. Sie ist daher kein kalibriertes Vorhersageintervall.
Proben 5–7 | Nur wenige Rezeptphasen; ihre Einzelkennzahlen sind statistisch weniger stabil.
Prozessübertragbarkeit | Die Aussage gilt für ähnliche Geräte-, Temperatur-, Rühr- und Verdunstungsbedingungen wie in den vorhandenen Messungen.
Empfehlung | Vollfeld aus 3–11 aufbauen und jede neue unabhängige Probe anschließend als weitere externe Validierung dokumentieren.
Quelldatei | C:\Users\nikla\OneDrive\Documents\01_Uni\01_Master\00_Masterarbeit\sim_par_ink_prop\laboratory_measurement_L-Com\measurement_data\Kennfeld_v2 (21)_korrigiert.csv